## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | A2型SWAQ柜（1.8米双人） |  | 总数量（台/套） | 8 | 预算总金额（万元） | 96
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于提供无菌实验环境，防止空气中污染物对实验的影响，达到样品、环境、人员的三重保护
2 | 资质认证
·2.1 | NSF Std.No.49 | 具备
·2.2 | EN12469认证 | 具备
3
*3.1 | 类型 | ClassⅡA2型SWAQ柜，30%外排，70%循环
*3.2 | 高效过滤器过滤效率 | 高效过滤器过滤0.12-0.3微米粒子效率达≥99.995%
·3.3 | 柜体材质 | 内外均采用≥304不锈钢材质，内体三面一次成型，操作台面耐酸、耐碱、耐腐蚀
3.4 | 控制系统 | 风机开关、荧光灯/紫外灯开关、工作区电源开关、报警器开关，
3.5 | 操作面板及显示 | LCD 显示屏，安全柜实时显示进风及层流风速、定时器、错误报告、过滤器寿命等信息
·3.6 | 防泄漏功能 | 零泄漏气流系统，风机和过滤器之间采用软连接密闭，抗菌型PVC材质，防止污染物泄漏及交叉污染，在工作区形成宁静的、均匀向下的气流，真正层流气流
·3.7 | 风机 | 送排风采用单风机，有效调节及平衡排风及供气比例
·3.8 | 夜间模式 | 前窗关闭可开启夜间模式，风机控制的气流降低80%，节约能源同时可维持工作区内的无菌环境，再次使用时无需预先开机等待
·3.9 | 废弃物灭菌盒 | SWAQ标志的废弃物灭菌盒（最大可容纳25支25ml可弃型移液器）
*3.10 | 紫外灯 | 紫外灯具备定时关闭功能
3.11 | 照度 | ≥1000lux
3.12 | 噪音 | ≤65db
·3.13 | 灭菌程序 | 具有灭菌程序设定功能，可用辅助消毒设备（如H2O2蒸汽发生器）对安全柜进行消毒
3.14 | 内尺寸 | ≥720（高）×1780（宽）×650（深）毫米
3.15 | 外尺寸 | ≤1600（高）×2000（宽）×800（深）毫米
3.16 | 报警及安全指标 | 前窗开启高度超过安全高度报警，气流报警
3.17 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（单台/套） | 主机1台，支架1个，紫外消毒灯1个，日光灯1个，内置电源插座，专用废弃物灭菌盒1个，厂家随机器提供可检测紫外强度的紫外检测仪
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。