## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 可移动过氧化氢干雾消毒机（大型） |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 56
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于三级SWAQ实验室环境终末消毒
2 | 资质认证
*2.1 | ISO或者CFDA认证 | 具备
*2.2 | 产品备案资质 | 设备和配套同品牌消毒剂均在全国消毒产品网上备案信息服务平台可查询，提供查询截图。
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 最大消毒空间 | 500立方米
*3.2 | 工作原理 | 具备气体涡流发生系统，将低浓度过氧化氢迅速汽化为纳微米液滴
3.3 | 触摸屏 | ≥7英寸彩色触摸屏，可进行远程参数设定，可延时启动和定时预约启动，控制终端具有三级密码权限管理
·3.4 | 传感器 | 具备Vaisala HPP272传感器，可分散监测环境中的任意点的温度、湿度、过氧化氢浓度变化
·3.5 | 催化降解模块 | 可快速降解消毒后空气中的过氧化氢残留，催化降解模块与浓度传感器集成控制并可联动
·3.6 | 喷雾粒径 | 喷雾粒径平均＜1微米，提供具有可行性的证明材料或检测报告
3.7 | 消毒剂要求 | 配套消毒剂不含过氧乙酸、银离子等添加物，有效期不少于两年，浓度≤10%
3.8 | 消毒过程数据记录 | 具备时间、用量、温度、湿度、报警信息等，所有数据记录可以导出至电脑
·3.9 | 分体式结构 | 分体式结构，既可台式使用，也可适配轮式移动基座
3.1 | 外置气路和液路 | 外置排液阀和进风过滤模块
3.11 | 液位监测功能 | 百分比实时显示当前液位功能
·3.12 | 储液功能 | 内置储液罐，容量≥4升
3.13 | 产品检测报告
*3.13.1 | 杀菌效果1 | 使用过氧化氢浓度≤10%，空间喷雾消毒过程对枯草杆菌芽孢(ATCC9372)的杀灭对数值≥6，提供投标品牌设备由CMA认证资质机构出具的检测报告复印件（交货时需提供检测报告原件核验）。
·3.13.2 | 杀菌效果2 | SWAQ三级实验室空间表面和实验室的关键防护设备的消毒效果，提供国内公开发表的文献
*3.13.3 | 气雾腐蚀性测试 | 测试喷雾消毒过程设备对常用金属腐蚀性，测试金属片为悬挂方式，提供投标品牌设备CMA认证机构的测试报告复印件（交货时需提供检测报告原件核验）。
3.14 | 报警及安全指标 | 具有缺液报警和温湿度超限报警功能
*4 | 配置需求 | 主机1台，灭菌过程浓度多点检测装置1套，手持式过氧化氢残留检测装置1个，催化降解装置1个，移动基座1个，配套消毒剂≥6L，随机配套不少于40片的枯草杆菌芽孢菌片或嗜热脂肪芽孢菌片
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 ☑开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。