## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 多功能酶标仪（全波段） |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 80
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于蛋白组学、基因组学、表观遗传学、分子生物学、细胞生物学、药物筛选、环境检测、各种检验检疫领域
*2 | 资质认证 | ISO9001认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 检测模块 | 可见光/紫外光吸收、荧光强度、超高灵敏化学发光、时间分辨荧光、高通量Alpha检测
·3.2 | 光路 | 高精度四光栅、截止滤光片、高灵敏度滤光片、二向色镜优化组合光路
3.3 | 样品板适用类型 | 6～384孔板和微量检测板
·3.4 | 光源类型 | 光吸收及荧光光源为氙灯
3.5 | 检测器类型 | 荧光检测器为红敏PMT，用于荧光和时间分辨荧光检测；具备化学发光及ALPHA检测器为独立灵敏度PMT
·3.6 | 温控范围 | 室温温度加3℃～62℃
·3.7 | 滤光片条形码扫描装置 | 自带条形码扫描，自动识别滤光片
3.8 | 微孔板条形码扫描 | 具备
·3.9 | 光吸收模块 | 双光栅+前截止滤光片光路模块，同时包含光栅和滤光片吸收模式，光栅分光步进＜1nm
·3.10 | 化学发光模块 | 光路为免光纤模式
3.11 | 荧光模块 | 四光栅+前截止滤光片光路，波长步进≤1nm
3.12 | 时间分辨荧光 | 滤光片、二向色镜、双光栅混合光路，具有荧光发射光谱扫描功能
·3.13 | 高通量Alpha模块 | 独立专用光路，光源为高能固态激光光源，激光输出功率≤400mW，为ALPHA专用
3.14 | 震荡模式 | 线形、圆形、8字形三种振荡形式，速度和幅度可调
3.15 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 主机 1台，可见光/紫外光吸收检测模块 1套，四光栅荧光检测模块 1套，超高灵敏化学发检测模块 1套，时间分辨荧光检测模块 1套，高通量Alpha检测模块 1套，分析软件 1套，电脑工作站 1套（i5及以上处理器，内存8GB，硬盘1TB，显示器23寸）
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 ☑ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。