## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | SWAQ型小鼠隔离饲养笼 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 82
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于SWAQ三级实验室高感染实验动物的饲养、繁殖，以有效保证操作人员、动物及环境的安全。
*2 | 资质认证 | 具备ISO-9001认证或者ISO14001认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 同类客户使用情况 | 出于设备可靠性因素，需提供同款设备不少于20家国际用户名单，20家国内用户名，其中10家为P3生物实验室
3.2 | 笼盒
3.2.1 | 笼盒尺寸（L×W×H) | ≥380mm×210mm×190mm
3.2.2 | 笼盒规格 | 笼盒符合国标GB14925-2010要求，底面积不小于500cm2,高度不低于18cm，升级为大鼠笼底后，高度不低于21cm
*3.2.3 | 笼盒材质 | 要求采用Solvay或BASF PPSU材料，高压灭菌温度最高≥180℃，同时≥1000小时高温高压消毒；（提供PPSU货源，出厂证明及生产批次文件）质保期内应无变形，笼盒含笼盒、盒盖、饲料架、水瓶、塑料标签夹
3.2.4 | 笼盒耐腐蚀能力 | 必须耐受长期动物尿液和紫外照射暴露而无腐蚀或受损情况
*3.2.5 | 笼盒内排气口 | 笼盖内侧排气口带H14级HEPA高效过滤器，高效过滤有效性达99.995%,需提供H 14级HEPA测试报告，且该高效过滤器可重复使用，耐受至少5次清洗及高压灭菌循环，高效过滤器前端配备初效过滤膜，可更换
*3.2.6 | 笼盒进排气嘴 | 进排气嘴具备双层垫圈和自锁功能，确保笼盒从笼架上拿下及短期转运时的气密性，有效防止笼盒内外空气交叉污染
3.2.7 | 笼盒进气方式 | 进排气嘴均位于笼盖顶部
·3.2.8 | 笼盒离架负压 | 笼盒从笼架取下时，自行封闭保持密封，同时保证笼盒内部至少15min超强负压
*3.2.9 | 锁扣功能 | 带保险按钮的多点密封卡扣，笼盖与笼盒密封采用垂直按压式双重安全锁扣设计，防止被意外打开
3.2.10 | 笼盖 | 笼盖的硅胶密封圈为嵌入式设计，确保笼盒良好的密封性
3.2.11 | 笼盒水密性 | 保证笼盒完全密封，可在内部有动物饲养的情况下进行液体浸泡消毒，需现场提供实物进行浸泡测试，且浸泡时间不得低于30min
3.2.12 | 食槽网隔 | 全封闭带食槽网隔
3.2.13 | 水瓶材质及容量 | 要求采用Solvay或BASF PPSU材料材质，容量≥400ml ，水瓶口带有硅胶垫圈，水瓶嘴采用AISI316不锈钢，水嘴带硅胶密封圈。高压灭菌温度最高≥180℃，同时≥1000小时高温高压消毒
3.3 | 笼架
3.3.1 | 笼架材质及尺寸 | 采用AISI304不锈钢,单面架48笼位，外尺寸≤ 1840×600×2000mm
·3.3.2 | 笼架可同时放置笼位数 | 47个以上，含1个监测笼,监测笼带压力指示器，用于笼盒内压力实时监控
·3.3.3 | 笼架进气嘴设计 | 进气嘴带自锁阀门，当笼盒从笼架取下时会自动锁闭，以防止笼架内过敏原交叉感染
3.3.4 | 安全入位标示设计 | 自动可视指示器，保证笼盒放置在正确的位置滑轨带自锁功能以确保笼盒不会意外被抬起移出
*3.3.5 | 笼架进排气管排布方式 | 采用笼架上端横向主通气管送气，笼架下端横向主排气管排气。分支进排气管路采用垂直排布，不易堆积脏污，方便清理
3.4 | 主机
3.4.1 | 主要材质 | 材质为不锈钢和ABS防撞塑料
·3.4.2 | 工作方式 | 以负压模式工作，日常运行负压可达-100Pa
3.4.3 | 主机结构 | 采用分体式结构，防止噪音及振动对动物造成的干扰
3.4.4 | 运行噪音 | ＜50dB
3.4.5 | 触控屏 | 位于主机中部偏上方位置，≥7英寸触摸屏，具有监测及编程功能
·3.4.6 | 进排风过滤器 | 排风、进风都配备高效过滤器，过滤效率≥99.99%，要求随机提供DOP过滤器测漏报告，确保安全
3.4.7 | UPS | 主机带UPS不间断电源，在主机断电后，在-100Pa，75次换气每小时的设置下，仍可保持24小时供电。
3.4.8 | 换气次数 | 换次数≥75次/H
3.4.9 | 检测与报警 | 配备1个监测笼盒，在线监测笼内压力状况，可通过蜂鸣和外接信号对过压、欠压进行报警
3.4.10 | USB接口 | 具备
·3.5 | 系统升级能力 | 可在不改动设备主体、通气管路的基础上可对SWAQ隔离笼具进行升级；升级后的设备可对笼盒内动物的运动量、活动轨迹等进行实时监控。（现场提供升级后产品的彩页、参数）
3.6 | 报警及安全指标 | 压力警报，气流警报，风扇进排风警报，高效过滤警报，UPS寿命警报
3.7 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求(单台/套) | 主机1台，48位笼架1个（含48个笼盒），另配置备用笼盒48个,UPS 1套
*5 | 配套试剂耗材 | 具体参数及年使用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后6个月内交货
| *配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材
医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表
需求单位 | 第五医学中心感染病研究所（北院区） |  | 联系人：姜棋予 | 联系方式：18611114216
设备名称 | SWAQ型小鼠隔离饲养笼 |  | 设备项目编号： | 数量：1
台/套
序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
（人份/台）
一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材
若填写开展项目和用量，示例如下：
1 | 主机初效过滤 | / | 3 | 每年更换一次
2 | 主机高效过滤 | / | 3 | 每年更换一次
3 | 笼盒初效过滤 | / | 3900 | 每年更换1300片
4 | 笼盒高效过滤 | / | 1500 | 每年更换500片
二、今后可选择开展或使用项目
说明：
1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。
2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。
3、“可选择开展或使用项目”为该设备可选配功能或项目（投标商可部分响应），没有可填“无”。