## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 防压疮体位垫 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 术中对病人手术部位的暴露提供更好的术野，预防病人术中压疮产生
*2 | 资质认证 | 具备CE和CFDA
3 | 技术和性能参数
3.1 | 材质 | 高分子凝胶体位垫。高分子聚氨酯凝胶类填充物组成，有良好的柔软性和减震抗压性能。
3.2 | 规格 | 产品形状顺应体型、颜色具有多样性选择
3.3 | 可透过X光放射线 | 具备
3.4 | 耐候温度
3.4.1 | 最低耐候温度 | ≤-18℃
3.4.2 | 最高耐候温度 | ≥70℃
3.5 | 不含硅胶，乳胶成分 | 具备
3.6 | 绝缘不导电 | 具备
3.7 | 清洗消毒 | 可用稀释酒精等无腐蚀性消毒液消毒
3.8 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 1、开放式头圈 20x7x7cm 4个 2、圆形头圈 20x7x7cm 2个 3、方形防护垫 120x50x1.5cm 10个 4、大果冻 50x40x1.5cm 24个 5、小果冻 30x20x1.5cm 24个 6、侧卧位防护果冻条（对） 60x15x4cm 2对 7、俯卧位垫 90x50x12cm 5个 8、大斜坡 50x45x15cm 12个 9、小斜坡 48x20x15cm 12个 10、小方垫 7x7x50cm 8个 12、脚丫果冻 18x10x7cm 16个 13、记忆床垫 200x50x4cm 10个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期
5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配保证供应时长 | 厂家自保
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5.5 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
5.6 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
5.7 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
5.8 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
5.9 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
5.1 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.11 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。