## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 小骨动力系统 |  | 单价 （万元） | 40 | 数量（项） | 2 | 预算总金额 （万元） | 80
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求 | 用于骨科微创截骨矫形、踝关节、肩关节治疗
| *2 | 配置要求（每套） | 1、微型矢状锯手柄≥1把 2、微型摆动锯手柄≥1把 3、动力主机≥1台 4、手柄连线≥2根 5、锯片15片 6、消毒盒≥2个
| *3 | 配套耗材（试剂）要求 | ☑有配套一次性耗材（试剂）（□开放☑封闭） □无配套一次性耗材（试剂）
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | *1 | 产品资格 | 具备CFDA认证
| 2 | 企业资格 | 无特殊要求
技术性要求 | 1 | 技术力量 | 无特殊要求
| 2 | 性能指标
| 2.1 | 手柄类型 | 握笔式手柄
| 2.2 | 手柄数量 | 4把
| 2.3 | IEC分类 | BF应用型
| ·2.4 | 冲程（摆动幅度） | 弧度≤4°
| 2.5 | 运行噪音 | ≤90dBc
| 2.6 | 方向调节 | 锯头可旋转、锯片方向角度调节≥7个
| ·2.7 | 重量 | 手柄重量≤215g
| 2.8 | 手柄直径 | ≤2.3cm
| 2.9 | 扭矩 | ≥6in.oz
| *2.10 | 进液防护等级 | 不低于IPX8级防尘抗水
| 2.11 | 钻头夹持力 | ≥10.0 lb（4.5 kg）
| 2.12 | 灭菌方式 | 至少支持高温高压灭菌
| 2.13 | 动力主机 | 智能型动力主机，可支持并控制动力工具手柄实现钻孔、截骨等不同功能。
| ·2.14 | 动力主机输出 | 双动力输出，内置独立的两套动力系统，可单独运行和同时运行，动力输出无主次之分
| 2.15 | 手柄兼容性 | 可兼容≥20种不同功能手柄，包括大骨动力和小骨磨钻等，最高支持10万rpm
| ·2.16 | 动力主机显示屏 | 彩色触摸双显示屏，可分别显示所连接的手柄工作状态以及提示音、屏幕亮度、参数记忆、手柄按键开关、脚踏开关、语言等功能
| 2.17 | 手柄连线长度 | ≥3.5米
| 2.18 | 手柄连线消毒方式 | 至少支持高温高压消毒
| ·2.19 | 手柄连线控制 | 手柄按钮控制电钻、锯速度/模式
| *3 | 售后服务
| 3.1 | 保修年限 | ≥2年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
| 3.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
| 3.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
| 3.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
| 3.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
| 3.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
| 3.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
| 3.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
| 3.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表