## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 无影灯用高清摄像 |  | 单价 （万元） | 18 | 数量（项） | 4 | 预算总金额 （万元） | 72
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求 | 结合无影灯使用，为外科手术提供术野摄像要求
| *2 | 配置要求（每套） | 医用高清摄像头1个，信号接收器1个
| *3 | 配套耗材（试剂）要求 | ☑无配套一次性耗材（试剂） □ 有配套一次性耗材（试剂）（□开放 □封闭）
| 4 | 其他符合性条款 | 无
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格 | 无特殊要求
| 2 | 企业资格 | 无特殊要求
| 3 | 其他资格性条款 | 无
技术性要求 | 1 | 技术力量 | 无特殊要求
| 2 | 性能指标
| *2.1 | 信号传输 | 信号采用无线传输
| *2.2 | 切换模式 | 摄像头可在所有灯头上切换安装使用（采用卡接方式，不需要重新组装线路）
| 2.3 | 图像传感器 | ≥1/2.8"CMOS
| 2.4 | 图像分辨率 | ≥1080p
| 2.5 | 输出信号 | 至少支持HDMI
| 2.6 | 焦距 | 至少包含f=3.8mm（广角端）至38mm（长焦端）
| 2.7 | 最低照度 | ≤1.4lux
| 2.8 | 白平衡 | 具备自动/手动模式
| 2.9 | 对焦功能 | 内置自动对焦功能
| 2.10 | 信噪比 | ≥50dB
| *3 | 售后服务
| 3.1 | 保修年限 | ≥2年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
| 3.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
| 3.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
| 3.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
| 3.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
| 3.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
| 3.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
| 3.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
| 3.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表