## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 麻醉吊塔 |  | 单价 （万元） | 15 | 数量（项） | 4 | 预算总金额 （万元） | 60
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求 | 承托手术室设备，提供气源和电源供应
| *2 | 配置要求（每套） | 包含医用吊塔主体1套，电源插座≥16套，其中中国标准电源插座（10A)≥14套，中国标准电源插座（16A)≥2套。气体接口插座：氧气O2≥2；压缩空气Air≥2；真空吸引Vac≥2；麻醉废气：≥1个、网络接口RJ 45：≥4个、接地端子≥2个
| *3 | 配套耗材（试剂）要求 | ☑ 无配套一次性耗材（试剂） □ 有配套一次性耗材（试剂）（□开放 □封闭）
资格性要求 | 1 | 产品资格 | 无特殊要求
| 2 | 企业资格 | 无特殊要求
技术性要求 | 1 | 技术力量 | 无特殊要求
| 2 | 性能指标
| *2.1 | 吊塔类型 | 双臂
| 2.2 | 主体材料 | 吊塔主体材料为高强度铝合金，圆弧形全封闭式设计，防腐蚀，便于清冼；
| 2.3 | 气体插座要求 | 所有气体插座和接头均为德标（国际标准）。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，并且具有 Standby（原位待接通状态）功能。插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修。
| ·2.4 | 刹车要求 | 具备摩擦阻尼刹车和气动刹车双重刹车系统
| 2.5 | 内部管线固定要求 | 吊塔的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露
| *2.6 | 箱体要求 | 采用吊柱式设计，箱体必须为多边型(N≥5)，气口和电口必须安装于箱体的不同平面。
| 2.7 | 气电布局 | 气路和电路在箱体内分开布局，避免氧气和强电接触
| *2.8 | 安全性要求 | 吊塔安装有氧浓度检测报警系统，实时监测
| 2.9 | 悬臂设计 | 采用悬臂设计（旋转半径≥900mm）
| 2.10 | 承载重量 | 最大承载重量≥230Kg
| 2.11 | 吊臂（包括吊臂柱）旋转角度 | ≥330º
| ·2.12 | 吊塔平台要求 | 带双边侧导轨仪器平台：2层、每层仪器平台净载重量≥80Kg、其中一个仪器平台含单层抽屉：1个；
| 2.13 | 可旋转输液架 | 1套（4个挂钩）；
| *2.14 | 氧浓度传感器 | 1套
| 2.15 | 储物网篮 | 1个
| *2.16 | 兼容性 | 为保证吊塔使用过程中的兼容性：要求气体终端和吊塔同品牌
| *3 | 售后服务
| 3.1 | 保修年限 | ≥2年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
| 3.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
| 3.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
| 3.4 | 配件报价 | 无耗材
| 3.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
| 3.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
| 3.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
| 3.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
| 3.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表