## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 麻醉监护仪 |  | 单价 （万元） | 15 | 数量（项） | 4 | 预算总金额 （万元） | 60
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求 | 适用于成人、小儿、新生儿的围术期麻醉监护
| *2 | 配置要求（每套） | 主机、血流动力学模块（含血压、血氧、呼吸、脉搏、体温等）、双有创、双体温、二氧化碳；成人血压袖带及儿童血压袖带各1个；成人血氧附件及儿童血氧附件各1个
| 3 | 配套耗材（试剂）要求 | ☑无配套一次性耗材（试剂） □有配套一次性耗材（试剂）（□开放 □封闭）
| 4 | 其他符合性条款 | 无
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | *1 | 产品资格 | 具备CFDA、FDA、CE认证
| 2 | 企业资格 | 无特殊要求
| 3 | 其他资格性条款 | 无
技术性要求 | 1 | 技术力量 | 无特殊要求
| 2 | 性能指标
| 2.1 | 主机 | 模块化、插件式监护仪
| 2.2 | 屏幕 | ≥15寸彩色TFT医用级触摸液晶显示器
| •2.3 | 材质 | 金属外壳、无风扇设计
| ·2.4 | 波形通道数 | 同屏显示波形通道数≥12，参数窗口≥20
| ·2.5 | 报警 | 四级文字和三级声、光报警递进式报警系统，多种报警界限设置
| 2.6 | 软件包 | 具备5种科室软件包，各科室软件包均具备8套用户自定义情景模式，每套模式下可配置6种用户自定义显示页面
| ·2.7 | 计算功能 | 具有药物计算、血流动力学计算、心排量计算、麻醉药物成分计算功能。
| ·2.8 | 标配参数 | 心电、心率、脉率、脉搏血氧饱和度、无创血压、阻抗呼吸、双部位体温、双部位有创压力、可选5种麻醉气体、肌松、麻醉深度、CO经典热稀释法心输出量、疼痛指数监测等
| ·2.9 | 心电导联 | 心电导联：3 / 5 / 6 / 10导联心电监测，支持6 / 10根导联线同步采集12导联心电波形。
| ·2.10 | 12导联心电图 | 支持同屏显示同步12导联心电图，并可自动生成12导心电报告。
| 2.11 | 心率测量范围 | 20 ~ 300 次/分
| ·2.12 | ST段分析 | 自动实时的12导联ST段分析，按解剖部位分区显示ST段复合波和数值及其变化趋势图，可动态观察ST段变化趋势及心肌缺血定位。
| 2.13 | ST段测量适用范围 | 可用于新生儿、儿童及成人
| ·2.14 | 同步多导联心律失常分析 | 可同时对≥4道ECG心电导联进行分析
| ·2.15 | 起搏器监测 | 起搏器监测功能：单腔或双腔
| 2.16 | 无创血压监测技术 | 采用双管路双脉冲步进式放气振荡法
| ·2.17 | 脉搏血氧饱和度监测 | SpO2技术，抗运动干扰、防低灌注
| 2.18 | 测量和显示范围 | 0 ~ 100 %；误差：± 2 ~ 3 %
| 2.19 | 呼吸监测测量方法 | 胸阻抗法、CO2监测法或监测来源自动识别。
| 2.20 | 呼吸频率范围 | 4 ~ 120次/分钟或大于此范围
| 2.21 | 体温测量范围 | 10 ~ 45 °C或大于此范围
| ·2.22 | 同时监测 | 双有创双体温同时监测
| ·2.23 | 新生儿氧心呼吸图界面 | 具备新生儿氧心呼吸图界面，快速反映新生儿生命体征变化
| 2.24 | 待机时间 | 标配电池槽，配置内置式锂电池，续航时间>4小时
| ·2.25 | 灌注指数 | 支持PI灌注指数
| ·2.26 | SPV/PPV监测 | 具备SPV/PPV监测
| 2.27 | 二氧化碳 | 支持旁流呼气末二氧化碳
| *3 | 售后服务
| 3.1 | 保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
| 3.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
| 3.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
| 3.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
| 3.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
| 3.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
| 3.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
| 3.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
| 3.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表