## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 无创呼吸机 |  | 单价 （万元） | 21 | 数量（项） | 6 | 预算总金额 （万元） | 126
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求 | *1 | 基本要求 | 用于呼吸功能障碍患者的辅助通气，适用于成人的无创通气
| *2 | 配置要求 | （单台套）主机1台、可高温消毒呼吸管路2套、分体式加温湿化器1个、口鼻面罩2套
| 3 | 配套耗材（试剂）要求 | √ 无配套一次性耗材（试剂） □ 有配套一次性耗材（试剂）（□开放 □封闭）
资格性要求 | *1 | 产品资格 | 具备CFDA、FDA和CE认证
技术性要求 | 1 | 性能指标 | 1.通气模式 ·1.1 通气模式 持续气道正压模式 ·1.2 通气模式 自主呼吸/时间控制自动切换模式 ·1.3 通气模式 压力控制通气模式 ·1.4 通气模式 双水平正压通气模式 ·1.5 通气模式 成比例辅助通气模式 2.通气参数设置要求 * 2.1 潮气量 （200－2000）ml 2.2 呼吸频率 （4－60）次/分钟 2.3 吸气压力 （4－40）cmH2O 2.4 呼气压力 （4－25）cmH2O ·2.5 最大峰值流量 ≥240 L/min 2.6 吸入氧气浓度 （21-100）%，1%连续调节，误差≤5% ·3.触发灵敏度 吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度自动控制 4.监测功能 4.1 监测参数 至少包括吸气峰压、漏气量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量等 4.2 显示曲线 可实时显示压力-时间曲线、容量-时间曲线或流量-时间曲线 5.报警要求 至少包括高低压力、低分钟通气量、高低呼吸频率、高低潮气量等报警 * 6.显示屏 ≥12英寸彩色显示屏 7.后备电池 断电后使用时间≥6h ·8.噪声 ≤45db（10cmH2O） ·9.实时漏气量监测 具备
| *2 | 售后服务 | 1.保修年限 ≥3年，保修期内开机率不低于95% 2.预防性维修/定期维护保养 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 3.维修响应时间 维修到达现场时间≤1个工作日（京内），维修到达现场时间≤2个工作日（京外） 4.配件报价 厂家自报 5.升级与软件维护 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 6.维修工时费计算方法及价格 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 7.专用工具、资料及其它 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） 8.培训 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） 9.交货期 签订合同之日起一个月内
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表