## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 移动DR |  | 单价 （万元） | 100 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 100
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求 | 1 | 基本要求 | 用于人体骨骼，头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部、盆骨等全身站立位和卧位的数字X线摄影
| *2 | 配置要求 | 主机1台、 无线平板探测器1个、 远程维护服务包1套
| 3 | 配套耗材（试剂）要求 | √ 无配套一次性耗材（试剂） □ 有配套一次性耗材（试剂）（□开放 □封闭）
| 4 | 其他符合性条款 | *投标厂家最新产品
资格性要求 | *1 | 产品资格 | 具备CFDA认证
技术性要求 | 1 | 性能指标 | ·1.X射线高压发生器 1.1 高压产生方式 高频逆变式 1.2 最大逆变频率 ≥ 60 kHz 1.3 最大输出kVp ≥ 125 kVp 1.4 最大输出mAs ≥ 300 mAs 1.5 最大输出功率 ≥ 30 kW 1.6 最大管电流 ≥ 400 mA 2.X射线球管及束光器 * 2.1 考虑球管散热性能及稳定性，不接受组合式机头的结构 具备 2.2 旋转阳极球管 具备 2.3 标准小焦点尺寸 ≤ 0.7 mm 2.4 标准大焦点尺寸 ≤ 1.3 mm ·2.5 阳极热容量 ≥ 300 Khu 2.6 束光器内置投照野指示灯 具备 2.7 束光器绕其中心轴旋转范围 ±90° 2.8 束光器双侧球管定位把手 双侧 ·2.9 可支持远程遥控曝光 具备 2.10 遥控曝光距离 ≥ 10m ·2.11 支持延时曝光 具备 3.球管定位系统 3.1 球管绕水平轴旋转范围 ≥± 180° 3.2 球管绕垂直轴旋转范围 ≥± 270° 3.3 焦点至地面的最大距离 ≥ 180cm 3.4 焦点至地面的最小距离 ≤ 80cm
4.无线平板探测器 4.1 规格 ≥ 35cm x 42cm ·4.2 有效矩阵 ≥ 2800 x 3400 ·4.3 像素 ≤ 130 μm * 4.4 结构 整版非拼接 4.5 材质 非晶硅碘化铯 ·4.6 平板防水功能 具备 ·4.7 平板可酒精消毒 具备 4.8 平板承重 ≥ 200 KG ·4.9 当探测器位于槽中，探测器电池可一体化充电，不需要更换平板电池 具备 4.10 图像预览 ≤ 3 s 5.机械系统 5.1 双电机驱动，系统可原地转向 具备 * 5.2 系统前端具有碰撞保护缓冲器，发生碰撞时可自动刹车 具备 * 5.3 机身宽度 ≤ 60 cm 5.4 电动驱动爬坡能力 ≥ 10° 6.电池电量指示功能 具备 7.图像处理系统 7.1 原始图像存储量 ≥3500 7.2 显示器 ≥15英寸 触摸屏 ·7.3 图像后处理边缘增强功能 具备
| *2 | 售后服务 | 2.1 保修年限 ≥3年 2.2 预防性维修/定期维护保养 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 2.3 维修响应时间 维修到达现场时间≤ 8小时（京内） 维修到达现场时间≤24小时（京外） 2.4 配件报价 提供耗材及主要零配件目录（含报价） 2.5 升级与软件维护 保修期内免费软件升级 2.6 维修工时费计算方法及价格 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择。 2.7 专用工具、资料及其它 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册、免费开放维修模式密码和数据接口等）。 2.8 培训 提供使用培训，使用培训应满足主要操作医护人员熟练操作设备。 2.9 交货期 签订合同之日起一个月内
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表