## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全数字彩色超声诊断系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于为患者及时快速的建立输液通路，在建立静脉通路时提供可视化引导技术，在穿刺过程中可通过患者心电图实时确认中心静脉导管尖端位置
*2 | 资质认证 | 具备CFDA
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 导管尖端追踪及定位用辅助装置 | 具备导管尖端心腔内电图定位系统，心腔内电图尖端定位系统直接可视化
3.2 | 系统主机
3.2.1 | 主机显示屏 | 主机与显示器一体化，LED高清显示屏 ，显示器屏幕可调节角度
3.2.2 | 主机操作 | 全触摸操作
3.2.3 | 内置电池 | ≥2小时续航
3.2.4 | 主机储存容量 | 存储≥32GB
*3.2.5 | 成像模式 | 至少支持二维、彩色、PW频谱模式
·3.2.6 | 置管专用界面 | 具备血管专用预设值选择界面，可针对不同血管部位预设超声参数
·3.2.7 | 导管图 | 具备直观显示导管尺寸示意图
·3.2.8 | 测量软件 | 具备导管占比测量软件，能直观显示导管与血管的占比
3.2.9 | 图像参数 | 具备组织谐波成像功能、复合成像功能、图像优化功能
·3.2.10 | 显示定位标尺方式 | 具备两种显示定位标尺方式(网格和中心线），标尺刻度明确显示出目标血管深度
3.2.11 | 信息储存方式 | 操作时可根据工作需要对显示图像进行冻结、图片存储、电影存储、打印超声图像，病人信息界面可录入置管信息
3.2.12 | 超声图像回放 | 手动及自动播放超声图像回放
3.3 | 系统探头
·3.3.1 | 探头频率 | 探头支持频率：6.0MHz-11.0Mz范围内≥4档可选，扫描深度：1.5cm-10.5cm 范围内≥7挡可选
3.3.2 | 超声探头支持按钮快捷键功能 | 冻结、解冻、网格线、中心线、深度调节、保存图像、保存电影、关机，自定义
3.3.3 | 导针架钩 | 超声探头具备一体式PICC专用导针架构
3.4 | 推车 | 推车高度可调，配有储物篮，设备和推车可分离
3.5 | 设备接口 | 具备USB接口，DICOM3.0，VGA接口
3.6 | 报警及安全指标 | 具备设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 设备主机1台，专用探头1把，推车1台及附属配件
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。