| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 一拖八输注系统 |  | 总数量（台/套） | 15 | 预算总金额（万元） | 150 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 适用于重症患者的精确计量液体输注 |  |  |  |  |
| *2 | 资质认证 | 具备CFDA和（FDA或CE）认证 |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 输液信息采集系统 |  |  |  |  |  |
| *3.1.1 | 输注比例 | 输液泵1台，注射泵7台。输液泵、注射泵与泵站单独报价。 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 级联功能 | 多通道输液工作站可以实现≥2个任意输注泵模块之间具备中继功能，并且可以2个泵之间进行循环级联输液，能够无缝连接输液。 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 数据管理 | 修改工作站内任意一个单泵的病人信息、音量设置、显示设置等，工作站及其他泵内信息无需其他操作即刻呗同步修改 |  |  |  |  |
| 3.1.4 | 输注泵拔插 | 无需工具即可进行输液泵、注射泵的拔插与组合；输注泵插拔不影响输注工作站和其他输注泵的运行，并能够被工作站识别 |  |  |  |  |
| ·3.1.5 | 信息化互联 | 可通过有线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看 |  |  |  |  |
| 3.2 | 注射泵 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 流速范围 | （0.01-2300）ml/h, 最小步进0.01ml/h |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 注射精度 | 最大允许误差≤±1.8% |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 累积量统计 | 24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量 |  |  |  |  |
| *3.2.4 | 显示屏 | ≥3.5英寸彩色显示屏 |  |  |  |  |
| ·3.2.5 | 阻塞处理 | 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 |  |  |  |  |
| 3.2.6 | 电池工作时间 | ≥5小时@5ml/h |  |  |  |  |
| ·3.2.7 | 转运精准度 | 满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明 |  |  |  |  |
| 3.2.8 | 使用多种规格注射器 | 1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml |  |  |  |  |
| ·3.2.9 | 压力报警阈值 | ≥13挡可调节 |  |  |  |  |
| 3.3 | 输液泵 |  |  |  |  |  |
| ·3.3.1 | 流量范围 | （0.1-2300）ml/h |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 输液精度 | 最大允许误差≤±5% |  |  |  |  |
| 3.3.3 | 累计统计量 | 24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量 |  |  |  |  |
| *3.3.4 | 屏幕大小 | ≥3.5英寸彩色显示屏 |  |  |  |  |
| *3.3.5 | 压力报警最小阈值 | ≤75mmHg |  |  |  |  |
| ·3.3.6 | 输血功能 | 具备输血功能 |  |  |  |  |
| ·3.3.7 | 输营养功能 | 具备肠内营养功能 |  |  |  |  |
| ·3.3.8 | 阻塞处理 | 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 |  |  |  |  |
| ·3.3.9 | 双超声气泡检测 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.3.10 | 电池工作时间 | ≥5小时@25ml/h |  |  |  |  |
| ·3.3.11 | 空瓶报警 | 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警 |  |  |  |  |
| ·3.3.12 | 转运精准度 | 满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明 |  |  |  |  |
| 3.4 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件 |  |  |  |  |
| *4 | 配置需求（每台套） | 八通道输液工作站1台;输液泵1台;注射泵7台;专用台车或支架1套。 |  |  |  |  |
| 5 | 物联网支持功能 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 联网要求 | 设备具备物联功能，能够通过有线或无线的方式联网。数据内容包括设备运行转台和关键系统参数 |  |  |  |  |
| 5.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的油管接口像是和数据传输协议的说明文档，并配合院方解决设备联网相关问题。 |  |  |  |  |
| *6 | 售后条款 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |  |
| 6.2 | 预防性维修 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 |  |  |  |  |
| 6.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |  |
| 6.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  |  |
| 6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |  |
| 6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 |  |  |  |  |
| 6.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |  |
| 6.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训 |  |  |  |  |
| 6.9 | 交货期 | 合同签订后 3个月内交货 |  |  |  |  |
| 备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |