## 后勤类通用物资技术需求确认表
技术需求表（通用物资）
项目名称 | 脊柱内窥镜手术器械 |  | 单价 （万元） | 29 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 29
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求 | 配备可视环锯手术工具，用于对关节突、椎板等骨性结构进行可视化成形研究。
| 2 | 配置要求 | 1、锥形扩张管2支 2、T型手柄工作套管1支 3、U型手柄工作套管1支 4、细齿扩孔钻3支 5、勺型小号抓钳2 把 6、弧形小号抓钳2把 7、咬骨钳4把 8、咬骨钳手柄1把
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | *1 | 产品资格 | 取得医疗器械注册证
| 2 | 企业资格 | 须有相关经营资质；投标方需确保采购单位拟采购的产品不会侵犯第三方的知识产权
技术要求 | 3 | 手术器械参数
| 3.1 | 扩张管1支 | 内径≥1.5mm，外径≥4.0mm，长度≥240mm
| 3.2 | 扩张管1支 | 内径≥4.0mm，外径＜8.0mm，长度≥210mm
| •3.3 | 工作套管1支 | 前端斜面，后端带T型把手，把手能被锁定；内径＞6.5mm，外径＜8.0mm，长度＞170mm
| •3.4 | 工作套管1支 | 后端带U型把手，把手具有锁定功能。内径＞7.5mm，外径＞9.0mm，长度＞155mm
| •3.5 | 细齿扩孔钻3支 | 长度≥175 mm，内径≥6.5 mm，外径＜8.0 mm
| •3.6 | 抓钳2把 | 工作端为勺型。直径≤2.7mm，长度≥330mm
| •3.7 | 弧形抓钳2把 | 直径≤2.7mm，钳口上翘角度≥40°，长度≥330mm
| •3.8 | 咬骨钳2把 | 直径≤3.5mm，长度≥320mm，钳口为40°，工作宽度≤1.5mm
| •3.9 | 咬骨钳2把 | 直径≤3.5mm，长度≥320mm，钳口为40°，工作宽度≥2.7mm
| •3.10 | 咬骨鞘管手柄1把 | 可拆卸式
| 4 | 售后服务
| 4.1 | 原厂保修年限 | 整机承诺自设备主管部门验收合格之日起负责免费保修≥3年
| 4.2 | 零配件支持 | 在免费保修期内应免费更换整机部件及所含全部消耗性配件并免收相应工时费，乙方免费定期预防性维护保养次数不得少于4次/年，保养需在不影响甲方工作前提下进行。
| 4.3 | 保修期外维修费用 | 保修期外，维修零配件，消耗品的供应应由双方协商或另设合同决定。乙方维修更换配件仅收取配件成本费，重复维修同一故障不收费，更换配件应在订货后的15天内到货并在安装后免费保修12个月。
| 4.4 | 零配件支持 | 乙方负责设备的终身维修，保证安装后10年内的零配件供应。
| 4.5 | 到位维修响应 | 乙方保证设备终身报修响应时间30分钟内，到场时间4小时内（不可抗力除外）。
| 4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量。
| 4.7 | 培训 | 需委派经验丰富的专业技术人员在使用现场对相关人员进行设备操作及维护的免费培训，并可提供原厂培训。培训内容包括：设备操作、应用、维护、维修培训。培训应在设备安装调试后进行使用、维护培训，达到被培训人员能够独立操作、应用及维护设备的要求。
| 4.8 | 交货期 | 合同签订后30天内交货
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料