## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | AABR筛查仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 28
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于新生儿、婴幼儿、儿童听力损失的筛查设备，测量从外耳到听觉脑干核团通路
*2 | 资质认证 | 具备NMPA(CFDA)认证
3 | 技术和性能参数
•3.1 | 测试方法 | 基于笔记本电脑操作，可直接显示测试状态、测试结果
•3.2 | 测试信号 | 测试信号：CE-chirp声
•3.3 | 刺激速率 | （90-100）次/秒
3.4 | 刺激水平 | 35dB HL
3.5 | 计算方法 | 快速稳态算法（FSS）
•3.6 | 测试电极 | 不锈钢电极或电极片
3.7 | 测试强度 | （0-70）db HL
3.8 | 采样率 | ≥16000Hz
3.9 | EEG滤波范围 | 125 Hz – 1.25 kHz
3.1 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.11 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 1.探头1个 2.USB线1根 3.底座1个 4.测试盒1个 5.测试电极3个 6.测试软件1套 7.测试耳机1套 8.耳机罩1套 9.笔记本电脑1台
5 | 安装要求 | 无需专门配置隔声室
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | R 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。