## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 便携式五官镜组 |  | 总数量（台/套） | 1套 | 预算总金额（万元） | 24万
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 便携式设计，五官多镜头切换，用于远程诊断、会诊、门诊检查患处的快速成像备存
*2 | 资质认证 | 具备NMPA(CFDA)认证
3 | 技术和性能参数
•3.1 | 显示屏 | ≥3.5英寸
3.2 | 分辨率 | 图像分辨率≥2560×1920 像素，视频分辨率≥1280×960像素
3.3 | 镜头切换 | 具备镜头热插拔功能
3.4 | 放大回放功能 | 具备放大回放功能，放大倍数≥10倍
•3.5 | 对焦模式 | 自动、手动
3.6 | 电池工作时间 | ≥3小时
3.7 | 光学像素 | ≥500万
3.9 | 镜头亮度 | 亮度可调，≥10级
3.1 | 图像格式 | JPEG（图像）/H.264(视频)
3.11 | 摄像/视频光源 | LED
3.12 | 数据端口 | ≥3个；包含Mini USB、AV接口、Phone Jack
3.13 | 耳镜调焦范围 | （5-50）mm
•3.14 | 鼓气功能 | 具备鼓气功能
•3.15 | 镜头适配器 | 可接不同品牌的内窥镜使用
3.16 | 白平衡功能 | 具备白平衡调节功能
3.17 | 眼表镜工作距离 | ≥3cm
3.18 | 眼表镜观察范围 | ≤22.5mm
•3.19 | 眼表镜蓝白光切换 | 具备眼表镜蓝白光切换功能
•3.20 | 皮肤镜观测范围 | 直径10mm（对角线）
3.21 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.22 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 1.手持型主机1个 2.耳镜头1个 3.转接环1个 4.眼底镜镜头1个 5.眼表镜镜头1个 6.皮肤镜头1个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | R 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。