## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动内窥镜清洗消毒机 |  | 总数量（台/套） | 1套 | 预算总金额（万元） | 48万
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于各种器械的清洗、漂洗、高水平化学消毒及灭菌、干燥处理
*2 | 资质认证 | 产品具备NMPA(CFDA)、CE认证，在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，生产厂家具备ISO13485认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 高度 | ≤1450mm
·3.2 | 清洗消毒程序 | ≥12套，操作面板上具备LED程序运行状态动态时针指示灯
3.3 | 测漏功能 | 具备测漏功能，能检测到单根内镜的压力，如报警可准确发现具体的泄漏内镜
3.4 | 监测系统 | 具备独立监测系统，具备独立的传感器,监测温度、清洗/消毒液耗量等关键指标并能打印记录
3.5 | 清洗方式 | 宜采用喷淋+动态浸泡的清洗方式, 配套附件也可以和内镜一起进行洗消。可根据装载量的不同自动调节进水、清洗液等
3.6 | 腔体材质 | 316L不锈钢
3.7 | 装载方式 | 篮筐装载
3.8.1 | 装载篮筐数量 | ≥3个
3.8.2 | 装载篮筐间隔高度 | ≥170mm
*3.9 | 可处理标准器械数量 | ≥8个
3.1 | 门盖结构 | 双层玻璃盖设计
3.11 | 干燥方式 | 风机干燥，避免酒精干燥
3.12 | 风机排量 | ≥350立方米/小时
3.13 | 水压监测 | 每条内镜通道有水压监测，水压传感器≥3个
·3.14 | 内置加热系统 | 具备内置加热系统，可根据多酶清洗液和化学消毒剂的温度自动对水升温并在清洗过程中保持恒温
3.15 | 内置终末漂洗水处理系统 | 具备内置终末漂洗水处理系统，将纯水高温消毒并降至合适温度进行终末漂洗，避免纯水污染和过滤器失效等风险，达到无菌水级别
·3.16 | 消毒功能 | 采用自身热力消毒模式，A0值≥600
*3.17 | 单次处理量 | 单个独立腔体每批次处理量≥3条
3.18 | 批次记录方式 | 内置打印机，实时记录批次报告。能够自动记录打印内镜洗消的开始时间、清洗时间、消毒时间、冲洗时间、洗消结束时间等洗消过程
·3.19 | 排水流量 | ≥50L/min
3.2 | 材料兼容性 | 具备内镜厂商出具的配套消毒剂材料兼容性声明
3.21 | 报警及安全指标 | 具有自动故障检测,故障代码显示报警,故障声音报警和故障记录功能；程序结束后有声音报警功能。
3.22 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 1.主机1台（内置打印机） 2.独立装载篮筐3个 3.软式内镜适配器3套 4.配套附件
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。