## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 组织脱水机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于病理分析前处理，脱去人体组织器官中的水分
*2 | 资质认证 | 具备CFDA及FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 尺寸大小 | 800*700*1500mm±100mm
·3.2 | 脱水缸 | ≥2个，可独立运行
·3.3 | 脱水通量 | ≥300个蜡块 |  |  |  | 量化
3.4 | 试剂容器
·3.4.1 | 试剂瓶数量 | ≥13个 |  |  |  | 量化
3.4.2 | 冷凝瓶数量 | ≥1个
3.4.3 | 容量 | ≥3.88L
3.5 | 小标本快速脱水时间 | ≤3小时
·3.6 | 石蜡熔化时间 | ≤4小时
·3.7 | 程序数 | 可自由配置程序数≥10个，预装4个脱水程序及1个快速清洁程序。预装二甲苯程序及非二甲苯程序
3.8 | 试剂管理系统 | 具有自动提示更换试剂功能
·3.9 | 背光灯 | 试剂柜具有背光灯设计，可通过背光灯直观指示试剂瓶连接状态
·3.10 | 液位传感器 | 具备高低液位传感器
·3.11 | 石蜡缸 | 数量≥4个，容量≥4.2L，蜡缸温度：50~70℃
3.12 | 操作方式 | 中文彩色LCD触摸屏，可进行文件的拷贝和下载
3.13 | 安全性 | 具备活性炭过滤功能，以吸附试剂废气；设备可连接至外部排气系统
3.14 | 加注/排放功能 | 具备外接式加注/排放试剂与石蜡功能，避免接触试剂和热石蜡
·3.15 | 试剂瓶防溢出设计 | 具备
3.16 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.17 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 包含自动组织脱水机主机及配套软件1套，脱水篮4个，试剂瓶组、排放管、石蜡刮刀等各1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。