## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 密集型蜡块柜 |  | 总数量（台/套） | 7 | 预算总金额（万元） | 24.5
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于蜡块标本资料的储存
2 | 技术和性能参数
·3.1 | 整体材质 | 冷轧钢材质，厚度≥1.2mm
3.2 | 工艺 | 无缝焊接，表面需经静电粉末喷涂处理
3.3 | 滑轨 | 双节型滑轨，具备双重防脱落保护装置
*3.4 | 储存量（标准蜡块） | ≥10000块/组 |  |  |  | 量化
·3.5 | 尺寸 | 支持订做，具体尺寸以实际测量为准
3.6 | 框架结构
3.6.1 | 柜体立柱厚度 | ≥1.5mm
3.6.2 | 底盘厚度 | ≥2.5mm
3.6.3 | 移动方式 | 支持整体移动和单列移动
3.7 | 控制方式 | 具备手动、电动、电脑控制三种方式
3.8 | 限位功能 | 具备
3.9 | 制动功能 | 具备
3.1 | 驱动电机 | 无刷直流电机驱动，需采用安全电压
3.11 | 安全保护功能 | 具备人体感应装置，在检测到通道内有人员存在时，自动锁定密集架并禁止手摇及电动操作；具备架体挤压自动停止的防夹安全功能
3.12 | 数据存储 | 需配备病理资料管理电子数据库，输入检索快捷方便，具备操作记忆功能
3.13 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.14 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（每套） | 密集型蜡块柜（≥4组）及相关附件一套
5 | 安装要求 | 厂家负责设备的免费安装调试及安装调试过程中涉及的其它相关事宜
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。