## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动化学发光测定仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 全自动完成免疫实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、清洗、读数及结果判断全过程实验
*2 | 资质认证 | CFDA、FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 测定方法 | 磁微粒化学发光免疫测定（CLIA）
3.2 | 分析方式 | 支持随机分析
*3.3 | 检测速度 | ≥200测试/小时
*3.4 | 仪器吸取样本后最快出结果时间 | ≤25分钟
*3.5 | 仪器吸取样本后最慢出结果时间 | ≤40分钟
*3.6 | 定标曲线稳定时间 | 不少于28天
3.7 | 进样模式 | 原试管装载，多种预稀释比例选择，急诊优先。
*3.8 | 样品位 | ≥100个样本（可循环追加、连续加载），设有急诊样本优先通道
3.9 | 样本容器 | 血液采集管、样本杯
3.10 | 样本载体 | ≥样本架（5个样本位/架）
3.11 | 样本针 | 永久性加样针
3.12 | 样本针清洗 | 内外全冲式高速清洗站
3.13 | 样本针加样精密度 | ≤2%（50ul）
3.14 | 样品针加样量范围 | 5ul-150ul
3.15 | 样品管死体积 | ≤150ul
3.16 | 液体水平监测 | 具备液面检测功能、凝块检测功能
3.17 | 样本稀释功能 | 支持在机稀释（最大100倍稀释），不少于2个专用稀释液位
3.18 | 携带污染率 | ≤1*10-6
3.19 | 反应杯位 | 独立反应杯，可存放≥2000个，连续供给，随时添加
3.20 | 试剂位 | ≥24个，有在机冷藏功能（4℃-10℃）
3.21 | 同时分析项目数 | ≥24个项目
3.22 | 试剂更换 | 支持不停机更换试剂，可通过预约功能实现
3.23 | 底物更换 | 支持不停机更换，可放置2套发光底物
3.24 | 孵育温度 | 37.0℃±0.5℃
3.25 | 孵育位 | ≥192个
3.26 | 清洗方式 | 12针独立清洗，5遍磁洗, 磁珠的每次清洗，均有聚集分散的过程
3.27 | 输入设备 | 条码读取器、鼠标、键盘
3.28 | 输出设备 | 显示屏、打印机
3.29 | 通信接口 | RJ45/RS232
3.30 | 数据处理方式 | 四参数、线性回归、logit-log、点到点
3.31 | 环境温度 | 10℃-30℃
3.32 | 电源 | 电压：AC 220V,50Hz
4 | 配套试剂 | 试剂价格按每人份报价 |  |  |  | 谈判时同时耗材报价，确定优惠价
5 | 报警及安全指标 | 系统异常时具备自动报警功能
*6 | 售后条款
6.1 | 保修年限 | ≥5年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
6.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
6.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护免仅收工时费
6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
6.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
6.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式）
6.9 | 交货期 | 合同签订后15天内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。