## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 体外膜肺氧合 |  | 单价 （万元） | 160 | 数量（项） | 2 | 预算总金额 （万元） | 320
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求 | 1 | 基本要求 | 适用于手术室、ICU、急诊救治转运中，将血液从体内引流到体外，经人工膜肺氧合后，再将氧合血灌注入体内，维持机体重要器官的循环和氧供
| *2 | 配置要求 | （单台套）离心泵主机1台、离心泵驱动装置1个、离心泵紧急手摇驱动装置1个、氧合器专用变温水箱1台、空氧混合器1个、ECMO设备的专用台车1台
| *3 | 配套耗材（试剂）要求 | □ 无配套一次性耗材（试剂） √ 有配套一次性耗材（试剂）（√开放 □封闭）
资格性要求 | 1 | 产品资格 | *同时具备CFDA、CE认证或FDA
技术性要求 | 1 | 性能指标 | 1.离心泵主机 1.1 工作原理 磁性耦合原理 *1.2 供电模式 配备内置电源、外接交流电、心肺机电源 1.3 外接交流电额定电压 230/240 V 1.4 内置电源 可自动反复充电，开机带电源电量显示，满充时可持续供电≥90分钟 1.5 重量 <15kg 1.6 自检 开机自检、实时自检及错误诊断功能，提供流量低限报警，转速高、低限报警 1.7 多种模式选择 转速模式/流量模式，为系统运行提供稳定的流量和转速 2.离心泵驱动装置 2.1 流量监测传感器 驱动自带集成的超声波流量监测传感器 2.2 流量范围 0-9.99 L/min *2.3 转速范围 0-5000 RPM 2.4 转速显示分辨率 1 RPM 2.5 气泡监测传感器 驱动自带集成的超声气泡监测传感器 ·2.6 最大压差 ≤750mmHg ·2.7 泵头预充量 ≤32ml ·2.8 泵头表面积 ≤190cm2 *2.9 泵头类型 泵头无金属支撑轴，没有淤滞区域，避免了因摩擦产热而引发的血栓 ·2.10 保证长时间体外生命支持，提供完整肝素涂层套包，包括渗透膜氧合器，离心泵头，全套管路系统及完备配件，CE安全使用认证时间≥14天 具备
3.离心泵紧急手摇驱动装置 3.1 工作原理 磁性耦合原理，在紧急状态下，可手动维持机器运转 3.2 显示功能 带转速显示，并有红色转速报警指示灯、绿色安全转速指示灯 3.3 传动比率 1:39 3.4 转速范围 1500—5000 RPM 3.5 转速精度 ±250RPM 3.6 显示分辨率 500RPM 3.7 重量 ≥2.2kg 4.医用物理升温仪 4.1 工作原理 半导体升降温，水循环毯，无氟环保 4.2 升温功率 ≥750W 4.3 温度设定范围 15～39℃ 4.4 温度设定精度 0.1℃ 4.5 升温时间(空载：20℃至设定温度) ≤10分钟 4.6 工作噪音 ≤50分贝 4.7 智能输出 微电脑控制自动调整输出功率 4.8 出水温度 机内出水温度传感器及温度显示器 4.9 回水温度 机内回水温度传感器及温度显示器 4.10 报警 低水位声光报警 5.空氧混合器 5.1 工作原理 精确调节进入氧合器的空气、氧气百分比及流量控制 5.2 FiO2 21%～100% 5.3 精确度 ±3% 5.4 最大流量 10LPM 5.5 显示 双流量显示，最小流量精度25ml 6.台车 6.1 主体结构材质 不锈钢 6.2 输液架 ≥1套
| *2 | 售后服务 | 1.保修年限 ≥3年，保修期内开机率不低于95% 2.预防性维修/定期维护保养 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 3.维修响应时间 维修到达现场时间≤1个工作日（京内），维修到达现场时间≤2个工作日（京外） 4.配件报价 厂家自报 5.升级与软件维护 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 6.维修工时费计算方法及价格 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 7.专用工具、资料及其它 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） 8.培训 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） 9.交货期 签订合同之日起一个月内
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表