## 高清
配件技术参数需求表
配件名称 | 电子结肠镜 |  | 2条
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  | 备注
1 | 适用范围 （描述配件适用设备） | 用于对下消化道的精确诊断、微细观察和治疗，适用于富士VP-7000、BL-7000系列主机
2 | 配件清单 （描述配件名称和数量） | 电子结肠镜 2条
3 | 技术要求 （描述配件技术特点）
3.1 | 高清放大电子肠镜（1条）
3.1.1 | 观察方向 | 0°（直视）
3.1.2 | 视野角度 | 正常：≥140° 近距离：≤56°
3.1.3 | 观察距离 | 1.5~100mm，正常：3~100mm，近距离：1.5~2.5mm
3.1.4 | 弯曲角度 | 上：≥180°下：≥180°左：≥160°右：≥160°
3.1.5 | 先端部外径/弯曲部直径 | ≤11.7mm /≤11.8mm
3.1.6 | 钳道内径 | ≥3.2mm
3.1.7 | 全长 | ≤1650mm
3.1.8 | 有效长度 | ≥1330mm
3.1.9 | 硬度可调 | 具备
3.1.10 | 精准传导 | 具备
3.1.11 | 顺应弯曲 | 具备
3.1.12 | 前射水 | 具备
3.1.13 | 检查功能 | 具备白光、联动成像、蓝光和蓝光增亮多种特殊光检查功能
3.1.14 | 电子分光功能 | ≥10波段电子分光技术观察模式
3.2 | 高清电子加长肠镜（1条）
3.2.1 | 观察方向 | 0°（直视）
3.2.2 | 视野角度 | ≥170°
3.2.3 | 观察距离 | 2~100mm
3.2.4 | 弯曲角度 | 上：≥180°下：≥180°左：≥160°右：≥160°
3.2.5 | 先端部外径/弯曲部直径 | ≤12.0mm /≤12.0mm
3.2.6 | 钳道内径 | ≥3.8mm
3.2.7 | 全长 | ≤1840mm
3.2.8 | 有效长度 | ≥1520mm
3.2.9 | 硬度可调 | 具备
3.2.10 | 精准传导 | 具备
3.2.11 | 顺应弯曲 | 具备
3.2.12 | 前射水 | 具备
3.2.13 | 检查功能 | 具备白光、联动成像、蓝光和蓝光增亮多种特殊光检查功能
3.2.14 | 电子分光功能 | ≥10波段电子分光技术观察模式
4 | 资质条件
4.1 | 投标企业资格 | 具有医疗设备维修企业资格或相应的医疗设备销售资质，并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生。
4.2 | 技术实力 | 在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年，配备全职专业维修工程师≥2名。
4.3 | 服务经验 | 具备配件供应和维修经验
4.4 | 供应能力 | 在国内设有专业、充足的设备零备件仓库。
4.5 | 响应时间 | 现场响应时间：按照院方合理需要，2小时电话响应，工程师8小时内抵达维修现场。
4.6 | 质量保证 | 保修期≥叁年
5 | 其他要求 （描述安装、培训、保修等要求） | 免费提供安装，厂家提供培训，厂家负责维修。
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“·”号的技术指标为重要指标。