## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 磁兼容紫外线消毒机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可移动式用于磁共振室、CT室等室内仪器等所有物体表面，及室内空气消毒
*2 | 资质认证 | 消毒产品生产企业卫生许可证，并提供人冠状病毒检测报告
3 | 技术和性能参数
3.1 | 消毒方法 | UVC波长破坏微生物机体细胞中的DNA或RNA的分子结构
3.2 | 紫外线灯 | UVC波段灯管，无臭氧，磁兼容
3.3 | 紫外线波长 | 253.7nm
·3.4 | 紫外线灯管数量 | ≥8根
·3.5 | 灯管寿命 | ≥10000h
·3.6 | 灯管功率 | 单根灯管功率≥120W
3.7 | 辐照强度 | ≥2700µW/cm2（距离1m处）
3.8 | 辐照范围 | ≥5m
*3.9 | 磁共振兼容性 | 兼容3.0T磁共振环境
*3.10 | 消毒周期 | ≤5分钟，提供检测报告
3.11 | 安装方式 | 移动式
3.12 | 消毒操作方式 | 机器面板、遥控器、遥控终端等操作
3.13 | 消毒看护 | 无人值守
3.14 | 无线遥控 | 采用无线技术，实现无线遥控
3.15 | 显示屏 | 液晶显示屏
3.16 | 磁场强度传感器 | 具备
3.17 | 电源工作状态传感器 | 具备
3.18 | 活动生物体雷达探测功能 | 具备
3.19 | 紧急启停功能 | 具备
3.20 | 日志功能 | 记录消毒时间，消毒日期等，数据可导出
·3.21 | 消杀结果检测报告 | 白色葡萄球菌杀灭率＞99.9%，对空气自然菌的消亡率＞90.00%
3.22 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.23 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机、遥控器等附件
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | R 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。