## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 核酸扩增仪 |  | 总数量（台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 72
医工部门 信息 | 联系人：马海新 |  |  | 联系电话:18301084180
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 满足科室进行核酸检测，及采用高分辨率溶解曲线原理检测等核酸检测项目
*2 | 资质认证 | 具备NMPA（CFDA）认证和CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 样本容量 | ≥96
3.2 | 适用耗材 | 0.2mL PCR管、8联管或PCR反应板
3.3 | 控温范围 | （4-99）℃
3.4 | 最大升降温速度 | ≥4.0℃/s
·3.5 | 温度准确性 | ≤±0.1℃
3.6 | 空间温度均匀性 | ≤±0.1℃
3.7 | 控温方式 | 半导体方式控温；模块控温、试管控温
*3.8 | 光源 | 大功率LED光源（免维护）
·3.9 | 检测器 | 高灵敏度光电传感器，侧底部采光模式
3.10 | 荧光检测 | ≥4重检测，无需交叉干扰校正
3.11 | 软件应用模式 | 定量/定性、溶解曲线、相对定量、等位基因、HRM、等温扩增
3.12 | 可支持定量项目定标方式 | 内标定量
·3.13 | 线性范围 | 1-1010
*3.14 | 热盖 | 电子自动热盖，热盖温度可调
·3.15 | 断电保护功能 | 具有断电保护功能，断电前数据保留，设备程序续电后可继续运行
3.16 | 数据接口 | ≥2个，至少包括RS232、USB
3.17 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.18 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
*4 | 配置需求（每套） | 包含主机1台、工作站1台、配套软件、UPS（续航≥1小时）1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。