## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 一氧化氮治疗仪 |  | 单价 （万元） | 35 | 数量（项） | 2 | 预算总金额 （万元） | 70
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求 | 治疗肺动脉高压和急性肺损伤所致呼吸衰竭，需与呼吸机配套使用，适用于持续肺动脉高压、急性窘迫综合症（ARDS）、先心病合并肺动脉高压（CHD+PH）、海水型呼吸窘迫综合症（SW-RDS）、高原肺水肿（HAPE）、慢性阻塞性肺疾病（COPD）、非典型性肺炎（SARS）、吸入性肺损伤等疾病
| *2 | 配置要求 | 主机1台、可重复使用管路2套、推车1台、8升NO钢瓶1个
| 3 | 配套耗材（试剂）要求 | √ 无配套一次性耗材（试剂） □ 有配套一次性耗材（试剂）（□开放 □封闭）
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | *1 | 产品资格 | CFDA认证
技术性要求 | 1 | 性能指标 | ·1.1 适用于成人、儿童 支持 ·1.2 一氧化氮气体输出流量控制 ≥（0～550）mL/min，连续可调，准确度≤±5% 1.3 流量调节方式 手动或电控调节 ·1.4 监测范围 一氧化氮≥（0～200）ppm，二氧化氮≥（0～10）ppm 1.5 监测准确度 ≤±5% 1.6 显示分辨率 一氧化氮浓度监测0.1ppm,二氧化氮浓度监测0.1ppm，流量监测1mL/min 1.7 气泵抽气量 ≥230mL/min 1.8 工作环境 温度≥（10～30）℃，最大湿度≥70% 1.9 校准方式 开机自动校准 1.10 打印功能 具备 1.11 电池续航时间 ≥5小时
| *2 | 售后服务 | 2.1 保修年限 ≥3年，保修期内开机率不低于95% 2.2 预防性维修/定期维护保养 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 2.3 维修响应时间 维修到达现场时间≤1个工作日（京内） 维修到达现场时间≤2个工作日（京外） 2.4 配件报价 厂家自报 2.5 升级与软件维护 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 2.6 维修工时费计算方法及价格 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 2.7 专用工具、资料及其它 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） 2.8 培训 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） 2.9 交货期 签订合同之日起一个月内
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表