## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 主动脉内球囊反搏泵 |  | 单价 （万元） | 80 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 80
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | 1 | 基本要求 | 适用于手术室、导管室、CCU、ICU急救使用，支持病人心脏功能，有效提高病人冠脉供血和改善病人低心排、低血压状况
| *2 | 配置要求 | 主机1台、ECG导联线1套、动脉压力缆线1套、氦气罐1个、内置蓄电池1块
| *3 | 配套耗材（试剂）要求 | □ 无配套一次性耗材（试剂） √ 有配套一次性耗材（试剂）（√开放 □封闭）
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | *1 | 产品资格 | CFDA认证
技术性要求 | 1 | 性能指标 | 1.1 显示屏 1.1.1 屏幕要求 触摸显示屏，可做360°旋转、20厘米范围内升降、在120°范围内倾斜 1.1.2 显示内容 分色分区域显示：包括基本生理参数（心率、收缩压、舒张末压、反搏压、平均动脉压）心电图、动脉压力、球囊压力波形、实际充放气量、报警信息、氦气状态、蓄电池状态 1.1.3 充放气时间在相应的心电图和动脉压力波形上有标度显示 具备 1.1.4 操作界面 中文/英文界面，可根据需要选择 1.2 驱动器 1.2.1 增压系统 具备，保证球囊的充放气更快速 1.2.2 数字化充气容积控制 具备调节功能，能自动识别导管的型号 1.3 驱动气体 驱动气体为一次性医用级氦气，纯度99.9999％，氦气更换无需中断反搏 1.4 工作模式 1.4.1 自动操作模式 具备，可以实现各个心电导联信号的自动转换，可以实现心电和压力触发模式的自动转换，自动调整充放气时间 1.4.2 手动操作模式 具备，可以预设基本参数，可调整参数，达到最佳治疗时机 1.5 心电信号 可自动识别12导联，且同时分析寻找最佳的心电信号 1.6 触发模式 具备多种触发模式，包括心电触发、血压触发、起搏信号触发和内置触发 1.7 内置蓄电池供电功能 具备 1.8 抗高频电刀干扰功能 具备 1.9 内置双通道热敏打印机 具备 1.10 打印记录内容 包括波形、时间、血流动力学参数、球囊充气容量 ·1.11 氦气泄漏自动侦测功能 具备，能在一个工作周期内侦测出漏气 1.12 反搏比率 可调 1.13 自动除水功能 具备
| *2 | 售后服务 | 2.1 保修年限 ≥3年，保修期内开机率不低于95% 2.2 预防性维修/定期维护保养 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 2.3 维修响应时间 维修到达现场时间≤1个工作日（京内） 维修到达现场时间≤2个工作日（京外） 2.4 配件报价 厂家自报 2.5 升级与软件维护 保修期内免费升级和软件维护保修期外，原软件维护仅收工时费 2.6 维修工时费计算方法及价格 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 2.7 专用工具、资料及其它 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） 2.8 培训 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） 2.9 交货期 签订合同之日起一个月内
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表