| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 手术吊塔 |  | 总数量（台/套） | 10 | 预算总金额（万元） | 150 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 临床提供治疗时所需的医用气体终端，弱电信息化接口等并活动方便，用于床旁设备的承载和气源、电源的集中供应 |  |  |  |  |
| *2 | 资质认证 | 具备CE认证 |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| *3.1 | 最大承重 | 最大承重应为标准工作承重的四倍（提供省级及以上医疗器械检测所提供的检验报告） |  |  |  |  |
| 3.2 | 旋转角度 | 旋转角度≥330度 |  |  |  |  |
| 3.3 | 刹车系统 | 具备机械刹车系统，吊塔无漂移性 |  |  |  |  |
| 3.4 | 便捷设计 | 气电箱上气体终端及强弱电终端位于箱体同侧同面 |  |  |  |  |
| 3.5 | 电气源模式 | 采用气电分离式设计，上电下气 |  |  |  |  |
| *3.6 | 防护等级 | ≥IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级 |  |  |  |  |
| 3.7 | 气体终端要求 | 各种气体插座均为不同颜色和不同形状，可带气维修 |  |  |  |  |
| *3.8 | 管路系统 | 采用欧标的医用气体管路系统，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准(提供相关证明材料) |  |  |  |  |
| ·3.9 | 抽屉材质 | 铝合金材质，具备自吸合方式打开闭合 |  |  |  |  |
| 3.10 | 旋转臂尺寸 | 单悬臂≥750mm，双悬臂总长≥1500mm |  |  |  |  |
| 3.11 | 竖式气电箱尺寸 | 长度≥800mm |  |  |  |  |
| *3.12 | 承重检测 | 最大标称工作承重≥300Kg（出具省级及以上医疗器械检测所出具的检验报告） |  |  |  |  |
| ·3.13 | 气体插座 | 德式气体插座 |  |  |  |  |
| 3.14 | 插座 | 国标电源插座≥10个 |  |  |  |  |
| 3.15 | 网络接口 | 具备六类网络接口≥4个，等电位端子≥2个 |  |  |  |  |
| *3.16 | 托盘承重 | 二层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘最大标称工作称重应≥80KG，抽屉最大标称工作称重应≥15KG |  |  |  |  |
| *4 | 配置需求（每台套） | 吊塔一套，标准气体插座（氧气，空气，负压吸引，笑气，麻醉废气）包含所有插头，国标电源插座10个，六类网络接口4个，等电位端子2个 |  |  |  |  |
| *5 | 安装要求 | 提供全部的安装布置服务 |  |  |  |  |
| 6 | 售后条款 |  |  |  |  |  |
| *6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |  |
| *6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 |  |  |  |  |
| 6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报 |  |  |  |  |
| 6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |  |
| *6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格 |  |  |  |  |
| ·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 |  |  |  |  |
| ·6.6 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |  |
| ·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |  |
| ·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训 |  |  |  |  |
| 6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货 |  |  |  |  |
| 备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |