| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 手术吊塔 |  | 总数量（台/套） | 16 | 预算总金额（万元） | 300 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 桥式吊塔，具备干、湿分区，用于床旁设备的承载和气源、电源的集中供应 |  |  |  |  |
| *2 | 资质认证 | CE认证 |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主体要求 | 桥式吊塔，所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生 |  |  |  |  |
| ·3.2 | 桥梁结构 | 横梁为封闭式设计，底部无开孔，不允许采用折叠窗或其他形式封闭 |  |  |  |  |
| 3.3 | 横梁 | 横梁长度2200mm-3100mm可选 |  |  |  |  |
| 3.4 | 气电分离 | 符合气电分离要求，确保吊塔使用安全性 |  |  |  |  |
| 3.5 | 气体终端要求 | 要求所有气体插座和接头，德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，具有原位待接通状态功能。插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修 |  |  |  |  |
| ·3.6 | 智能照明灯 | 内置式智能照明系统，与悬梁一体成型。包含多段式手术辅助照明灯、阅读灯、导航灯、节律照明 |  |  |  |  |
| ·3.7 | 抗菌处理 | 吊塔设备表面喷塑采用环保抗菌粉末（需提供抗菌粉检测报告） |  |  |  |  |
| *3.8 | 刹车方式 | 气动刹车+阻尼刹车 |  |  |  |  |
| ·3.9 | 安全负载要求及防护等级 | 符合欧盟吊桥四倍承重系数安全负载要求。吊桥防护等级应符合GB4208-2008中IP20的规定，防火等级至少为UL94-V1级 |  |  |  |  |
| ·3.10 | 氧浓度监测系统 | 配置免维护氧浓度监测系统，具备声光报警功能 |  |  |  |  |
| 3.11 | 干、湿分区（干区） |  |  |  |  |  |
| ·3.11.1 | 承重 | 干区承重负载能力≥300Kg |  |  |  |  |
| 3.11.2 | 箱体设计 | 采用≥5面以上设计，具备分区功能，箱体排气系统设计满足《11197-2019医用供气装置》要求，气电箱长度≥800MM |  |  |  |  |
| 3.11.3 | 气体插座 | 德式标准气体插座（空气≥2个，负压吸引≥2个，氧气≥2个），含所有插头安装于箱体上 |  |  |  |  |
| *3.11.4 | 托盘 | 两层设备托盘，其中一层是可折叠托盘 |  |  |  |  |
| ·3.11.5 | 配件 | 提供导联线、电源线以及气体管道整体集线收纳方案，提供备用呼吸球囊收纳装置 |  |  |  |  |
| 3.12 | 干、湿分区（湿区） |  |  |  |  |  |
| 3.12.1 | 承重 | 湿区承重负载能力≥300Kg |  |  |  |  |
| 3.12.2 | 气体插座 | 德式标准气体插座（空气≥2个，负压吸引≥2个，氧气≥2个），含所有插头安装于箱体上 |  |  |  |  |
| *4 | 配置需求（每台套） | 桥式吊塔一套，干区（电源插座≥10个、网络接口≥4个，等电位柱≥2个）， 湿区（双关节旋转伸展臂2个，电源插座≥10个，高度可调不锈钢输液架2个），气体插座（空气≥2个，负压吸引≥2个，氧气≥2个） |  |  |  |  |
| *5 | 安装要求 | 提供全部的安装布置服务 |  |  |  |  |
| 6 | 售后条款 |  |  |  |  |  |
| *6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |  |
| *6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 |  |  |  |  |
| 6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报 |  |  |  |  |
| 6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |  |
| *6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格 |  |  |  |  |
| ·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 |  |  |  |  |
| ·6.6 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |  |
| ·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |  |
| ·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训 |  |  |  |  |
| 6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货 |  |  |  |  |
| 备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |