## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动微生物鉴定及药敏分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于分离的细菌、真菌的鉴定和药敏试验
*2 | 资质认证 | 具备NMPA、CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 检测原理
*3.1.1 | 生化反应检测原理 | 动态比色法、比浊法
*3.1.2 | 抗生素最低抑菌浓度（MIC）检测原理 | 比浊法
3.2 | 性能指标
3.2.1 | 可鉴定微生物种数 | ≥500种
*3.2.2 | 专用指示剂 | 无需添加专用指示剂及其他耗材即可上机；鉴定板和药敏板独立包装。
*3.2.3 | 鉴定能力 | 具备高传染性高致病菌（炭疽芽孢杆菌、霍乱弧菌、布鲁氏菌等）鉴定能力
*3.2.4 | 检测位 | ≥60个
3.2.5 | 可检测耐药机制 | 可检测包括ESBL，CRE，MRSA，VRE，高水平氨基糖苷类耐药，可诱导克林霉素耐药、头孢西丁耐药等多种耐药机制，可检测并提示低水平产碳青霉烯酶的菌株。
3.2.6 | 药敏检测能力
3.2.6.1 | 药敏检测范围 | 可对革兰氏阴性杆菌（肠杆、非肠杆）、葡萄球、肠球、无乳链球、肺炎链球、酵母样真菌等进行药敏试验
3.2.6.2 | 平均检测时间 | 6～8h
3.2.7 | MIC检测范围 | 5～7个
·3.2.8 | 测试卡上机后全流程自动化 | 具备
*3.2.9 | LIS连接 | 可实现和LIS系统的单向或双向通讯
3.3 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.4 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 | 全自动微生物鉴定及药敏分析仪1套，外置显示器1台，扫码枪1套
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 þ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。