## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动革兰染色仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于各类标本涂片的自动化革兰氏染色。
*2 | 资质认证 | NMPA认证及CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 染色方式 | 喷雾式染色方式
3.2 | 标本类型 | 至少具备血液、呼吸道分泌物、肺泡灌洗液、脑脊液、粪便、痰、尿液、分泌物、各类标本的纯培养物
3.3 | 自带管路清洗程序 | 具备
3.4 | 涂片固定方式 | 机外加热固定或机内酒精固定，可选择
*3.5 | 转子通量 | 离心转子通量至少提供12片和30片可供选择
3.6 | 单次12片染色时间 | ≤290秒
3.7 | 自定义染色玻片数 | 具备
3.8 | 脱色程序 | ≥9种
•3.9 | 用户账号管理及用户权限管理功能 | 具备
3.1 | 自定义的染色程序 | ≥12个
•3.11 | 操作管理 | 仪器可以记录软件的操作，包括登入、登出以及染色和细胞离心运行时间。
•3.12 | 可提供维护日志 | 具备
*3.13 | 自动监控试剂水平 | 具备
3.14 | 触摸屏中显示试剂实时剩余量 | 具备
3.15 | 废弃物容器监控功能 | 具备
*3.16 | 升级功能 | 具备升级同品牌细胞离心转子功能
3.17 | 报警及安全指标 | 具有染液量、水量、废液量检测功能，并实时报警
3.18 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求
*4.1 | 硬件 | 全自动革兰染色仪1台、废液桶1个、维护工具包1套、替换用喷嘴≥6个
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 þ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。