## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 用于实验室器具、玻璃制品、过滤器、开口或闭口液体、废弃物（普通或高危）、动物尸体、医用材料等，多种灭菌程序可供选择，满足实验室SWAQ的所有日常灭菌需求
*2 | 资质认证 | ISO9001认证或ISO13485认证或ASME认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 容积 | ≥0.65m³，灭菌室为矩形舱体
3.2 | 设备尺寸 | （宽×深×高mm)≤1470×1420×2100，设备重量≤1600kg，灭菌室尺寸(宽×深×高mm)：≥610×1180×910
*3.3 | 蒸汽供给方式 | 设备自带蒸汽发生器，也可外接蒸汽，两用型
*3.4 | 材质 | 设备整体材质316L不锈钢材质，内胆一体成型，主体设计寿命≥10年
·3.5 | 焊接方式 | 主体结构使用全自动焊接机器人焊接，一体成型
3.6 | 底部防积水 | 排水口加工成漏斗型便于内壳底部冷凝水的排放
3.7 | 密封门 | 电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。断电后持续保持有效密封；双门通道型、机动门、带有安全联锁装置、双门互锁以保证灭菌器前后区域的有效隔离
*3.8 | 隔离密封墙 | 设备的后端应具备SWAQ级别密封结构，密封结构应通过彩钢板预留预埋件及现场安装压板实现，与墙体连接时衬有硅胶或橡胶等柔性隔离板，易于长期有效隔离，设备的震动和环境的热胀冷缩不会产生隔离密封失效，保证设备前后区域严格的隔离密封。（拆装压力表时，严格保障前后密封）
3.9 | 控制面板 | 彩色触摸屏，屏幕尺寸≥7英寸，分辨率≥800×480，可自行设定灭菌程序的压力、温度、时间等参数，显示运行状态和报警信息等参数
·3.10 | 门密封圈 | 抗撕圆形硅胶条，装于主体密封槽内而非门板上
3.11 | 真空泵 | 真空泵≥2.35kw，真空泵安装在设备的侧面，与主体保持一定的间距
3.12 | 换热装置 | 板式换热器
·3.13 | 管路要求 | 不锈钢304卫生级管路，卡箍连接，管路内外抛光处理
3.14 | 校正程序 | 控制系统配备校正程序，可以实现不同海拔地区的压力、温度等参数的校正
*3.15 | 权限管理 | 三级权限管理，保障设备正常运行
3.16 | 程序选择 | 有器具、玻璃制品、过滤器、开口或闭口液体、废弃物（普通或高危）、医用材料等，可选择多种灭菌程序软件，可根据使用要求调整程序
3.17 | 废水处理 | 对灭菌过程中产生的废汽废水进行有效的灭活和二次灭菌，可完全达到SWAQP3实验室对所有半污染区和污染区产生的各种废弃物品原地高压蒸汽灭菌的要求
3.19 | 蒸汽过滤器 | 口径＜0.003微米，过滤器两端应安置2个温度传感器及压力传感器，通过检测正向压力、逆向压力保证排除蒸汽完全无菌
3.20 | 数据记录 | 配有打印机可打印工作过程实时数据，灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等应在触摸屏上自动显示，配USB接口，可连接电脑
3.21 | 保温措施 | 灭菌器主体有良好保温措施，其表层温度不得高于45℃
*3.22 | 压力和温度 | 设计压力：≥0.3 Mpa，设计温度：≥144℃
*3.23 | 冷凝水灭活 | 灭菌过程中产生的冷凝水需灭菌后排放
*3.24 | 废水排放要求 | 温度≤ 65℃ ，常压状态
3.25 | 温度检测 | 可实现多点温度检测，设置内室温度探头
·3.26 | 操作模式 | 多种操作模式（维修门模式、隔离门模式），模式转换应输入密码，避免误操作导致泄露
3.27 | 汽水分离 | 具备压缩气汽水分离功能
3.28 | 报警及安全指标 | 有低温、高温报警，压力超标报警，程序自检功能，缺水保护功能，误操作保护，故障报警及提示功能。
*4 | 配置需求 | 双扉脉动真空灭菌 1套，消毒车 1辆，搬运车 2辆，空气压缩机 1台，软水机 1台，压力表、安全阀各2套（1套备用），安装所须的所有辅材1套
*5 | 安装要求 | 门框尺寸（宽*高）mm≥1800*2200；设备运行重量2500kg，设备嵌入式安装，安装尺寸：（宽×深×高mm)1500×1500×2200，设备左右两边至少预留500mm的维修空间。设备电源要求动力电源380V 45kw；自来水源压力0.15`0.3MPa。排水预埋管道DN75的钢管或者不锈钢管道，且不可与室内其他排水共用排水管道,外接蒸汽源要求0.3`0.5MPa.铺设钢轨或钢板确保设备安全使用。
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。