## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 内水道低速手机 |  | 总数量 | 100支 | 预算总金额（万元） | 25
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于口腔科在治疗过程中夹持车针进行钻、磨牙治疗用。
*2 | 资质认证 | 同时具备CFDA和EC认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 转速 | ≥40000rpm
·3.2 | 头部直径 | ≤9mm
·3.3 | 高度 | ≤13mm
·3.4 | 功率 | ≥20W
·3.5 | 重量 | ≤50g
3.6 | 夹针方式 | 按压式
3.7 | 车针规格 | 直径2.35mm
3.8 | 传动比 | 1:1
*3.9 | 轴承形式 | 类金属镀膜层滚珠轴承
*3.10 | 机身材质 | 钛机身
3.11 | 喷雾方式 | 单点喷雾
3.12 | 空气喷雾压强（bar） | 2.7bar
3.13 | 水喷雾压强（bar） | 2bar
3.14 | 最高水温（°C） | 40°C
3.15 | 喷雾中的含水量（ml/min） | >50ml/min
3.16 | 报警及安全指标 | 设备具备指标异常提示和安全报警声
4 | 配置需求 | 内水道手机1个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥1年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。