## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 生化免疫一体机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于急诊检验项目的检测，如肝肾功能、术前八项、血脂、血糖、电解质等
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 检测原理 | 直接化学发光法、分光光度法和离子选择电极法
·3.2 | 检测速度
3.2.1 | 光学模块速度 | ≥2000测试/小时 |  |  |  | 量化
3.2.2 | ISE模块速度 | ≥600测试/小时 |  |  |  | 量化
3.2.3 | 免疫发光单模块速度 | ≥300测试每小时 |  |  |  | 量化
*3.3 | 检测项目 | 同时分析项目≥70项
·3.4 | 样本位 | 生化仪常规样本位≥150个，有急诊进样单元，发光仪在机样本储存位≥200个
3.5 | 样本管类型 | 支持原始管或样品杯等上机检测
*3.6 | 免疫模块样本针 | 非一次性加样耗材
3.7 | 免疫模块样本针清洗方式 | 清洗液自动清洗
·3.8 | 样本针 | 具有液面探测功能，具有堵针检测与再尝试功能
·3.9 | 不停机可添加试剂、耗材 | 支持
3.1 | 混匀方式 | 搅拌棒或者超声混匀
3.11 | 生化反应杯数量 | ≥400个
·3.12 | 生化反应杯材质 | 石英玻璃或UV塑料
·3.13 | 生化模块孵育方式 | 非水浴不需要添加剂
3.14 | 生化模块最小样本体积 | ≤1.5μL，0.1μL步进
·3.15 | 生化模块反应时间 | ≤10分钟，可延长到20分钟
3.16 | 联网要求 | 支持连接LIS系统
3.17 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.18 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 包含主机及配套附件1套，配套中文图形化操作系统软件1套，电脑工作站、触摸式液晶显示器、打印机、条码枪、水机、不间断电源(供电≥1小时）等各1台
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。