## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 高流量湿化氧疗仪器 |  | 单价 （万元） | 7 | 数量（项） | 10 | 预算总金额 （万元） | 70
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | 1 | 基本要求 | 适用于呼吸内科、ICU、急诊室、老年病房、儿科等有自主呼吸的有创或无创患者，通过提供高流量，精确氧浓度、加温湿化的气体进行有效的呼吸治疗，能够满足成人、儿童等不同年龄段患者进行高流量治疗
| *2 | 配置要求 | 主机1台，移动台车1套，德标氧气连接管1套、呼吸回路1套、鼻塞导管5套
| *3 | 配套耗材（试剂）要求 | □ 无配套一次性耗材（试剂） √ 有配套一次性耗材（试剂）（√开放 □封闭）
资格性要求 | *1 | 产品资格 | 具备CFDA认证、FDA认证或CE认证
技术性要求 | 1 | 性能指标 | 1 氧浓度 21%～100%，精确度±5% 2 流量调节范围 ≥（2～55）L/min 3 内置涡轮 具备 ·4 温度 31℃～37℃ 5 湿度 在31℃湿度>10mg/L，在34℃湿度>10mg/L，37℃湿度>33mg/L *6 高温消毒功能 具备，可加热至85℃持续30min ·7 过滤效率 细菌过滤效率＞99.999%，病毒过滤效率>99.99%,并能提供厂家第三方出具的证明文件 ·8 原厂的管路和水罐 具备，并能提供注册检验时机器与水罐的检验报告证明材料 9 管路内置加热丝 具备，加热丝内封于管壁中，最大限度抵抗外界环境干扰 ·10 自动加水水罐 具备，内置双浮子，提供证明材料 *11 氧源连接管接头为德标接头 具备 ·12 鼻塞导管材质要求 透水不透气
| *2 | 售后服务 | 2.1 保修年限 ≥3年，保修期内开机率不低于95% 2.2 预防性维修/定期维护保养 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 2.3 维修响应时间 维修到达现场时间≤1个工作日（京内） 维修到达现场时间≤2个工作日（京外） 2.4 配件报价 厂家自报 2.5 升级与软件维护 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 2.6 维修工时费计算方法及价格 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 2.7 专用工具、资料及其它 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） 2.8 培训 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） 2.9 交货期 签订合同之日起一个月内
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表