## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 血栓弹力图 |  | 单价 （万元） | 50 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 50
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | 1 | 基本要求 | 适用于凝血病人，凝血及指导成分输血
| *2 | 配置要求 | 主机1台
| *3 | 配套耗材（试剂）要求 | □ 无配套一次性耗材（试剂） √ 有配套一次性耗材（试剂）（√开放 □封闭）
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | *1 | 产品资格 | 至少具备CFDA、CE认证
技术性要求 | 1 | 性能指标 | *1.1 通道数量 ≥4通道，每个通道可独立控制温度 1.2 血样体积 360μl 1.3 初始预热时间 5分钟内预热样品 *1.4 检测内容 具备高岭土检测、肝素酶杯检测、血小板图检测、 快速TEG检测、功能性纤维蛋白原检测 1.5 具备高岭土和组织因子两种成分的凝血激活试剂的快速检测，TEG ACT正常值不能超过2分钟 具备 1.6 具有二磷酸腺苷通路及花生四烯酸通路特异性激活剂的血小板图检测项目，能定量评估包括氯吡格雷、阿司匹林在内的抗血小板药物疗效 具备 ·1.7 常用检测试剂的有效期 高岭土和血小板图试剂不低于20个月 ·1.8 常用检测试剂的精密度 高岭土MA的变异系数(CV) ≤10%
*1.9 测量重复性 检测同份血样5次，主要指标如R、Angle、MA值CV值均小于5% ·1.10 专用质控品 具备原厂生产的正常及异常两个水平的血栓弹力图专用质控品 1.11 能对凝血全过程进行模拟动态监测，有完整的血凝块描记图形及凝血全过程凝血指标 具备 1.12 能检测各种肝素的使用效果，能使用肝素酶杯进行肝素对比排除试验 具备 ·1.13 样品孵育方式 机器自带温度可调试样本预处理孵育位，分析前将样本孵育到设定温度，保障结果真实准确 1.14 全血检测，不需要处理血样，检测用血1ml 具备 1.15 联网功能 支持无线联网及有线联网，支持U盘、打印机、键盘、鼠标连接 1.16 信息传输 内置条码扫描，无需外接扫码枪，可进行试剂和病人信息扫描录入，无缝对接医院HIS、LIS系统，实现报告自动上传，远程管理
| *2 | 售后服务 | 2.1 保修年限 ≥3年，保修期内开机率不低于95% 2.2 预防性维修/定期维护保养 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 2.3 维修响应时间 维修到达现场时间≤1个工作日（京内） 维修到达现场时间≤2个工作日（京外） 2.4 配件报价 厂家自报 2.5 升级与软件维护 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 2.6 维修工时费计算方法及价格 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 2.7 专用工具、资料及其它 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） 2.8 培训 提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） 2.9 交货期 签订合同之日起一个月内
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表