## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 运动测量系统+运动测量仪 |  | 总数量（台/套） | 1套 | 预算总金额（万元） | 40万元
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 采集患者口颌系统的运动轨迹，获取实时运动参数；可导出运动数据，结合CT数据实现动态三维重建，以进行数字化病例存储
2 | 技术和性能参数
*2.1 | 定位原理 | 采用超声脉冲技术定位
2.2 | 尺寸 | 超声波主机尺寸（150 x 90 x 40mm）±20mm
2.3 | 主机重量 | ≤300g
2.4 | 传感器重量 | 上颌传感器重量≤190g，下颌传感器重量≤32g
2.5 | 测量范围 | 上颌与下颌张合距离（10-100）mm
2.6 | 超声波频率 | ≥40kHz
2.7 | 测量速率 | ≥45Hz
2.8 | 咬合区域定位精度 | ≤±0.1mm
2.9 | 咬合架计算精度 | ≤±2°
·2.10 | 测量时间 | 整个测量时间不超过2分钟
*2.11 | 铰链轴测量功能 | 具有验铰链轴、旋转铰链轴、运动铰链轴、指针标记等4种形式以上的铰链轴测量功能
2.12 | 3D实时观察 | 可通过测量软件中的3D颌骨模型实时同步观测患者的下颌运动状态
2.13 | 数据传输 | 具备无线传输数据功能
*2.14 | 颌架转移功能 | 测量软件可直接导出开放性义齿设计软的颌架调节参数
·2.15 | 建颌位测量 | 具备去程序化重复扣齿、电子哥特式弓描记等功能
2.16 | 建颌位实时引导 | 具备颌位引导功能
2.17 | 数字化轨迹文件 | 可生成.xml或Jawmotion等开放格式电子轨迹文件，导入开放性义齿设计软件模拟口内运动
*2.18 | 虚拟颌架数值 | 可生成.xml或Jawmotion等开放格式电子虚拟颌架数字化文件，导入开放性义齿设计软件进行虚拟颌架转移
·2.19 | 肌电拓展功能 | 具备肌电图监测功能
2.2 | 支持4D虚拟患者建立 | 数据支持通过开放性义齿设计软件整合与病例相关的所有开放数据集，建立4D虚拟患者
2.21 | 笔记本电脑处理器 | i5以上处理器
2.22 | 笔记本电脑显示器 | 15寸以上
*3 | 配置需求 | 超声波主机、上颌传感器、下颌传感器、标记指针、无线脚踏开关、无牙颌夹具、上颌颌板连接器、快速咬合连接器各1个，快速咬合定位器5个，颌架转移套装1套，上颌颌板、下颌颌叉各10个，笔记本电脑（含测量软件）1台
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | R 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。