## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 中央监护系统 |  | 单价 （万元） | 160 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 160
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求 | *1 | 基本要求 | 中央监护患者状态，适用于成人、新生儿、小儿的床边监护，满足临床中的使用需求
| *2 | 配置要求 | 中央监护 1套，监护仪主机 12台，多功能模块（心电、血压、呼吸、血氧）12个,双有创模块12个，体温探头12个，呼吸末端二氧化碳 4套，转运监护仪2个，医生工作站和护士工作站（≥55英寸电视）各1套
| 3 | 配套耗材（试剂）要求 | √ 无配套一次性耗材（试剂） □ 有配套一次性耗材（试剂）（□开放 □封闭）
资格性要求 | *1 | 产品资格 | CFDA认证
技术性要求 | 1 | 性能指标 | 1 显示屏：≥15英寸彩色触摸显示屏 2 可监测参数：心电、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、体温、有创血压、呼吸、脉率、体温、有创血压、无创和有创心输出量、呼吸末端二氧化碳 * 3 参数要求：支持≥5英寸电容触摸屏无缝转运监护仪，监测：心电、血氧、血压、体温主机前后双屏同时显示与观察 4 心电监测 4.1 心率测量范围：（15～350）次/分钟，最大误差±1次/分钟 ·4.2 心率失常分析：≥26种，提供检验报告证明 * 5 血氧饱和度检测：（70～100）%，最差误差±2%，PI指数0.02-20% 6 无创血压监测 ·6.1 测量模式：提供手动、自动（周期）、连续、序列、整点五种测量模式 6.2 静态压力监测范围：（0-300mmHg）,最大误差±3mmHg 6.3 过压保护：具备成人、小儿、新生儿分段过压保护功能 6.4 自动测量周期范围：（1～720）分钟 7 呼吸监测
7.1 呼吸频率范围：(0-200)次/分钟，最大误差±2次/分钟 7.2 呼吸暂停报警：具备 8 体温：(0-50)℃，最大误差±0.1℃ ，支持一次性和可重复使用体温探头 9 临床决策支持和第三方软件功能：支持脓毒症指南功能：包括脓毒症筛查、治疗；支持早期预警评分：帮助识别病人出现早期恶化征兆；支持格拉斯哥昏迷评分；客观地表达患者的意识状态；支持24h心电概览和心律变异性分析等 ·10 有创血压模块配备双有创监测模块：可监测 PAWP、PPV、SPV 11 主机结构：模块化设计，槽位插件槽≥5个 12 主机兼容性：支持 C.O.、ICG、CO2，AG和BIS等参数模块 13 中央站 13.1 显示器：≥19寸彩色液晶显示器 13.2 实时监测：单屏可实时显示≥32张床位信息，包含心电、血氧、血压等参数信息 13.3 信息回顾：数据回顾≥2万个病人监护数据，报警事件存储和回顾功能 13.4 报警：具备参数报警功能 13.5 网络功能：可通过有线方式与监护仪连接 13.6 打印功能：支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告 13.7 双向控制功能：支持远程对监护仪的设置和操作 14 报警及安全指标 14.1 监护仪具有声光报警，报警分高、中、低三级，报警音量可调节 14.2 监护仪具有上下限报警，窒息报警 14.3 中央站有声光报警，同步监护仪报警 14.4 使用220V交流市电，插头为国际三插插头 14.5 根据科室布局布置监护局域网 * 15 安装要求：需中标公司安装医生、护士工作站电视
| *2 | 售后服务 | 1 保修年限：≥3年，保修期内开机率95% 2 预防性维修/定期维护保养：保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 3 维修响应时间：维修到达现场时间≤1个工作日（京内）维修到达现场时间≤2个工作日（京外） 4 配件报价：厂家自报 5 升级与软件维护：保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 6 维修工时费计算方法及价格：至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 7 专用工具、资料及其它：提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） 8 培训：提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） 9 交货期：签订合同之日起一个月内
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表