## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 便携式生物应急检测箱 |  | 单价 （万元） | 30 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 30
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求 | 1 | 基本要求 | 用于突发、新发疫情、食物中毒和传染病的现场快速检测
| *2 | 配置要求 | 便携式生物应急检测箱 1台，加热型金属浴 1套（含模块24*0.2ml、12*0.5ml、6*1.5ml、6*2ml各1个）、离心机 1台、手持式组织研磨器1台，移液器 4把（100-1000ul、20-200ul、2-20ul、0.1-2.5ul）、磁力架 1个、电子计时器 1个
| *3 | 配套耗材（试剂）要求 | √ 无配套一次性耗材（试剂） □ 有配套一次性耗材（试剂）（□开放 □封闭）
技术性要求 | 1 | 性能指标 | 1.电源：通用12V和220V两种电压，并可在车载或者电池盒供电条件下完成实验 2.温湿度：操作温度：15～30℃、存储温度：10～60℃、操作湿度：15～90%、存储湿度：5～95% 3.仪器操作：内置电脑，触摸屏 4.光源：LED ·5.检测器：光电二极管 6.加热和制冷模块：半导体 7.最大变温速度：3℃/s，温度均一性：±0.2℃，温度精准性：±0.2℃ 8.温度控制精度：4～100℃，适用于处理低温样本 *9.样本和芯片容量：检测通道数量≥3；每个通道均可同时进行多指标（≥8）检测，可检测总指标数≥30种 ·10.反应体积：≤5μL/指标 ·11.检测时间：≤60min *12.试剂和芯片：使用密闭式外壳，确保无气溶胶污染，保质期18个月，可使用期限12个月 ·13.蓄电池电量：≥4个小时 14.抗震动：具备（符合军标） 15.气密性：锁扣ABS，气压阀体ABS 16.检测箱兼容性：开放性平台，可兼容市面上大部分的核酸检测试剂、耗材
| *2 | 售后服务 | 1.保修年限：≥3年，保修期内开机率不低于95% 2.预防性维修/定期维护保养：保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 3.维修响应时间：维修到达现场时间≤1个工作日（京内），维修到达现场时间≤2个工作日（京外） 4.配件报价：厂家自报 5.升级与软件维护：保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 6.维修工时费计算方法及价格：至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 7.专用工具、资料及其它：提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） 8.培训：提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） 9.交货期：签订合同之日起一个月内
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表