## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 倒置荧光显微镜 |  | 单价 （万元） | 49 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 49
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求 | 1 | 基本要求 | 用于荧光染色切片、活细胞荧光标记的观察，使用各种材质的培养皿、多孔板、细菌培养瓶
| *2 | 配置要求 | 主机 1台、≥6孔物镜转换器 1个、明场光源 1套、荧光光源（包含蓝、绿、紫激）发块各 1个、6位荧光滤块转盘 1个、物镜（5x/10x/20x/40x）1套、通用样品夹及多孔板夹具 1套、显微镜同品牌原厂彩色专用相机 1套、电脑工作站（i5处理器、16G内存、1T硬盘、2G独立显卡、23英寸显示器）1套、显微图像控制及分析软件 1套
| *3 | 配套耗材（试剂）要求 | ☑ 无配套一次性耗材（试剂） □有配套一次性耗材（试剂）（□开放 □封闭）
资格性要求 | *1 | 产品资格 | CFDA认证或FDA认证
技术性要求 | 1 | 性能指标 | *1.光学系统：采用无限远光学系统，国际标准齐焦距离≤45mm ·2.调焦：调焦行程≥12mm，≥6孔位编码物镜转盘 3.观察方式：具备明场、荧光、相差、微分干涉等观察功能 ·4.明场光源：LED透射光冷光源照明, 功率≥10W, 寿命≥40000小时，色温恒定于4500K ·5.荧光装置：荧光滤块切换≥6位，荧光光源功率：≥120W，荧光强度≥5档调节，具备6档圆形光阑及6档矩形光阑 *6.滤块更换方式：支持在线更换，机身左右侧均有窗口可更换滤块 7.长寿命荧光光源：功率：≥120W ·8.载物台：尺寸:≥246 x210mm, 行程≥127×82mm，具有通用样品夹具及多孔板夹具，支持24～68mm培养皿、玻片、多孔板等器皿 ·9.观察镜筒及目镜：视场数:≥24mm 10.荧光滤块：配置紫外、蓝、绿三种荧光滤色块 ·11.物镜 11.1.平场消色差相差物镜：5×，数值孔径：NA≥0.12 11.2.平场消色差相差物镜：10×，数值孔径：NA≥0.25 11.3.长工作距离平场荧光相差物镜：20×，数值孔径：NA≥0.40 11.4.长工作距离平场荧光相差物镜：40×，数值孔径：NA≥0.60 *12.转盘式高级聚光镜：视野：≥25mm，工作距离：≥28mm，数值孔径：≥0.55，可兼容明场、偏光、相差、微分干涉等观察方式 *13.彩色相机：显微镜同品牌原装彩色CCD *13.1.物理像素：≥1990万像素 ·13.2.CCD芯片尺寸：≥15.4mm ·13.3.像素：≤2.5μm×2.5μm 14.显微图像控制及分析软件：可快速采集图像及大量数据集显示，完全控制照相机性能，可实现图像采集、图像显示和管理，可测量长度、角度等
| *2 | 售后服务 | 1.保修年限：≥3年，保修期内开机率不低于95% 2.预防性维修/定期维护保养：保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 3.维修响应时间：维修到达现场时间≤1个工作日（京内），维修到达现场时间≤2个工作日（京外） 4.配件报价：厂家自报 5.升级与软件维护：保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 6.维修工时费计算方法及价格：至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 7.专用工具、资料及其它：提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） 8.培训：提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） 9.交货期：签订合同之日起一个月内
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表