## 医疗设备技术需求表
技术需求表（医疗设备）
项目名称 | 过氧化氢消毒系统 |  | 单价 （万元） | 49 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 49
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求 | 1 | 基本要求 | 用于实验室消毒
| *2 | 配置要求 | 主机 1台、平板电脑 1个、传感器 1套（过氧化氢浓度、相对湿度及温度传感器）
| *3 | 配套耗材（试剂）要求 | ☑ 无配套一次性耗材（试剂） □ 有配套一次性耗材（试剂）（□开放 □封闭）
资格性要求 | *1 | 产品资格 | CNAS认证、IAF认证以及CE认证
技术性要求 | 1 | 性能指标 | 1.消毒模式：可选定点模式和动态消毒模式 *2.消毒方式：汽化加热型过氧化氢消毒（非雾化方式） 3.消毒适应空间：≥300m³ ·4.灭菌效果：空气、物表杀菌率＞99.99%，对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值≥6，提供CMA检测报告 *5.运行路径：机器人运行过程中自主导航，可前进、后退、转弯、原地旋转 ·6.出风口设计：六孔出风口保证出风均匀性，并提供产品设计截图 7.工作时间：单次连续工作时间≥3h ·8.注射速率：5～20g/min可调 ·9.降解装置：内部集成分解模块，消毒后房间内过氧化氢残留量分解至≤0.13ppm（需提供残留检测报告复印件） 10.消毒剂：采用35%食品级过氧化氢溶液作为消毒剂 ·11.低浓度监测：厂家需提供检测仪校准能力证明文件 ·12.汽化器安全性：汽化模块外壳需安装有温度保护开关，提供证明材料 ·13.功率：≥1.5KW ·14.浓度检测：具有液态过氧化氢浓度检测功能，量程0～80%，超限实时报警，以防止溶液浓度改变引起消毒失败（提供相应的证明文件材料） 15.数据储存：实时自动存储消毒参数、机器故障报警、消毒结束提示 16.设备平均无故障时间（MTBF）：≥3000小时，在投标文件中提供省级及以上第三方检测实验室鉴定报告 17.报警及安全指标：配有密码保护，只允许经授权的人员进行消毒、参数设定等相关操作，具备及时声光报警功能
| *2 | 售后服务 | 1.保修年限：≥3年，保修期内开机率不低于95% 2.预防性维修/定期维护保养：保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务 3.维修响应时间：维修到达现场时间≤1个工作日（京内），维修到达现场时间≤2个工作日（京外） 4.配件报价：厂家自报 5.升级与软件维护：保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 6.维修工时费计算方法及价格：至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择 7.专用工具、资料及其它：提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等） 8.培训：提供使用培训和工程师培训（厂家自报方式） 9.交货期：签订合同之日起一个月内
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表