| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 医用电动病床 |  | 总数量（台/套） | 200 | 预算总金额（万元） | 480 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 供住院患者病房治疗使用 |  |  |  |  |
| *2 | 资质认证 | 具备CFDA认证，具备FDA或CE认证 |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| ·3.1 | 承重框架 | 冷轧矩形钢管，表面静电粉末喷涂；或采用铝合金型材，表面抗氧化处理 |  |  |  |  |
| 3.2 | 床面板材质 | 冷轧钢板一次冲压成型，钢材厚度≥1.0mm；铝合金材质厚度≥2.0mm |  |  |  |  |
| ·3.3 | 操控面板 | 手持式操控器及床尾固定式操作面板，具备安全锁 |  |  |  |  |
| ·3.4 | 护栏材质、结构 | 1,采用优质塑料材质吹塑成型工艺制造；2,封闭开口的缝隙≤120mm；3.隐藏式分体护栏； |  |  |  |  |
| 3.5 | 床头尾档板材质和应用方式 | 优质塑料材质吹塑成型工艺制造。插入式固定，旋钮型锁定装置。高度≥400mm |  |  |  |  |
| ·3.6 | 床体功能 | 床体防撞功能.具备四个输液杆插槽，液杆至少三个可旋转挂钩（单钩承重量≥3kg），高度可调。床尾挡板处设病历卡插槽，引流袋两侧金属挂钩。 |  |  |  |  |
| ·3.7 | 病床脚轮 | 直径≥150mm，耐蚀、耐磨、静音，防缠绕。包含三种的控制模式：万向移动、直行移动、固定。 |  |  |  |  |
| 3.8 | 床垫 | 与床面弯折匹配，厚度≥8cm，一面椰棕一面海绵，厚度各半，材质环保，表面防水、易清洁、透气。 |  |  |  |  |
| 3.9 | 床面长度、宽度 | 2000mm±50mm，900 mm±20mm |  |  |  |  |
| 3.10 | 床体离地高度 | （430-790）mm±10mm |  |  |  |  |
| ·3.11 | 各部位升降角度 | 背部升降≥70°；腿部升降≥25° |  |  |  |  |
| 3.12 | 床头床尾挡板高度 | ≥400mm |  |  |  |  |
| 3.13 | 病床承重 | ≥200Kg |  |  |  |  |
| ·3.14 | 蓄电池 | 负载情况下断电操作次数≥5次 |  |  |  |  |
| 3.15 | 称重功能 | 精度≤0.3kg |  |  |  |  |
| 3.16 | 报警及安全指标 | 错误操作或故障有光指示 |  |  |  |  |
| 3.17 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报） |  |  |  |  |
| *4 | 配置需求 | 病床1台/套、床垫1张/套、防坠板1张/套、床头柜（含餐板）1个/套、输液杆1个/套 |  |  |  |  |
| 5 | 售后条款 |  |  |  |  |  |
| *5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |  |
| *5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 |  |  |  |  |
| 5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报 |  |  |  |  |
| 5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |  |
| *5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格 |  |  |  |  |
| ·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 |  |  |  |  |
| ·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |  |
| ·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |  |
| ·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训 |  |  |  |  |
| 5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货 |  |  |  |  |
| 备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |