| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 超声刀 | 总数量（台/套） | 4 | 预算总金额（万元） | 120 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 该设备主要适用于腔镜和开放手术中的切割组织及凝闭血管 |  |  |  |
| *2 | 资质认证 | 通过CFDA（NMPA)和FDA认证 |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |
| 3.1 | 控制面板 | 触控 |  |  |  |
| 3.2 | 显示屏 | 触摸屏、具有自检功能，图文报错能快速诊断并明确提示故障信息 |  |  |  |
| 3.3 | 工作状态显示 | 有颜色变化,有功率大小的档位显示 |  |  |  |
| 3.4 | 输出功率调节方式 | 可在触屏上点击所需功率档位 |  |  |  |
| 3.5 | 输出功率档位（可选档位） | ≥5（档） |  |  |  |
| 3.6 | 输出控制方式 | 手控和脚控 |  |  |  |
| 3.7 | 刀头的机械振动频率 | (53-57)kHz |  |  |  |
| 3.8 | 刀头的机械振动幅度 | （50-100）微米 |  |  |  |
| ·3.9 | 刀头功能 | 同时具有开放及腔镜两类手术器械，刀头集切割、凝闭、抓持、分离功能，两种器械可输出电能或超声能量 |  |  |  |
| *3.10 | 闭合血管最大直径 | ≥5mm |  |  |  |
| ·3.11 | 防粘连涂层 | 工作头端应具有防粘连涂层 |  |  |  |
| ·3.12 | 主机超声刀接口 | 应为通用接口，可自动识别连接的仪器，可连接高级双极 |  |  |  |
| ·3.13 | 输出能量类型 | 超声外科能量、电外科能量 |  |  |  |
| ·3.14 | 高级止血模式 | 具备高级止血模式，可通过该功能实现7mm以上血管的凝闭 |  |  |  |
| ·3.15 | 软件升级 | 可通过USB接口更新系统软件版本 |  |  |  |
| ·3.16 | 配套医用耗材兼容性 | 主机可连接达芬奇机器人 |  |  |  |
| *4 | 配置需求（每台套） | 主机，脚踏，换能器、台车、一次性刀具≥2套 |  |  |  |
| *5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件 |  |  |  |
| 6 | 售后条款 |  |  |  |  |
| *6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |
| *6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 |  |  |  |
| 6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报 |  |  |  |
| 6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |
| *6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格 |  |  |  |
| ·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 |  |  |  |
| ·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |
| ·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |
| ·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训 |  |  |  |
| 6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货 |  |  |  |
| 备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |

| 医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 超声刀 |  | 数量： | 4台/套 |
| 序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注 |
| 一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材 |  |  |  |  |
| 1 | 手术剪-超声刀头 | 无 | 2270 |  |
| 2 | 超声刀手柄 | 无 | 45 |  |
| 说明： 1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。 2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。 |  |  |  |  |