| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 单通道脑电双频谱指数测量仪 |  | 总数量（台/套） | 7 | 预算总金额（万元） | 140 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 用于监测病人意识状态水平，掌握病人麻醉深度，指导麻醉药物剂量，帮助医生使病人更快地苏醒和预测病人苏醒 |  |  |  |  |
| *2 | 资质认证 | 具备CFDA(NMPA)认证和FDA或CE认证 |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| ·3.1 | 脑电双频谱指数 | 范围(100-0），（完全清醒～无脑电信号） |  |  |  |  |
| ·3.2 | 信号质量指数 | 范围（0-100），实时监测记录信号质量 |  |  |  |  |
| 3.3 | 肌电信号 | 肌电（70-110）Hz，实时监测 |  |  |  |  |
| 3.4 | 脑电波显示功能 | 支持单导脑电图显示 |  |  |  |  |
| 3.5 | 爆发性抑制比率 | 范围（0-100）％，实时监测记录 |  |  |  |  |
| 3.6 | 趋势图 | 实时观察脑电双频谱指数的变化趋势 |  |  |  |  |
| 3.7 | 滤波功能 | 有效肌电过滤和电刀干扰过滤 |  |  |  |  |
| 3.8 | 数据存储、导出功能 | 可存储≥1200小时的历史数据和72小时趋势图形；具备数据下载功能 |  |  |  |  |
| 3.9 | 日志显示功能 | 显示全过程的数值和图形，并持续更新 |  |  |  |  |
| 3.10 | 图表数据时间间隔可选 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.11 | 打印功能 | 可通过移动存储器打印和分析数据 |  |  |  |  |
| 3.12 | 快照功能 | 可记录存储趋势显示上的重要信息 |  |  |  |  |
| 3.13 | 报警功能 | 报警音量可调，可设报警高、低限数值 |  |  |  |  |
| ·3.14 | 趋势平滑率可选 | 提供≥3种可选值的平滑率 |  |  |  |  |
| 3.15 | 患者联线信息提示 | 提示问题信息及处理办法 |  |  |  |  |
| 3.16 | 系统自检功能 | 屏幕显示信息提示及处理办法 |  |  |  |  |
| 3.17 | 传感器数据显示功能 | 显示每一探头电阻值 |  |  |  |  |
| ·3.18 | 软件系统 | 终身免费软件版本升级 |  |  |  |  |
| ·3.19 | 病例演示 | 具备病例演示功能 |  |  |  |  |
| ·3.20 | 采样速率 | ≥16000样本/秒 |  |  |  |  |
| 3.21 | EEG 扫描速度 | ≥25毫米/秒 |  |  |  |  |
| 3.22 | 更新速率 | 数值≤1秒，趋势≤10秒 |  |  |  |  |
| 3.23 | 脑电范围 | 单通道显示-25μV/div |  |  |  |  |
| ·3.24 | 后备电源 | 可在断电的情况下使用≥40分钟 |  |  |  |  |
| *4 | 配置要求 | 每台套 |  |  |  |  |
| 4.1 | 主机 | ≥1台 |  |  |  |  |
| 4.2 | 相关附件 | ≥1套 |  |  |  |  |
| *5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件 |  |  |  |  |
| 6 | 售后条款 |  |  |  |  |  |
| *6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |  |  |  |
| *6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 |  |  |  |  |
| 6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报 |  |  |  |  |
| 6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  |  |  |
| *6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格 |  |  |  |  |
| ·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 |  |  |  |  |
| ·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |  |  |  |
| ·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  |  |
| ·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训 |  |  |  |  |
| 6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货 |  |  |  |  |
| 备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |

| 医疗设备配套耗材（诊断试剂）需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 单通道脑电双频普支数测量仪 |  | 数量： | 7台 |
| 序号 | 一次性耗材名称/检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注 |
| 一、必须开展的检测治疗项目或使用的耗材 |  |  |  |  |
| 若填写开展项目和用量，示例如下： |  |  |  |  |
| 1 | 单通道脑电双频普指数测量 | BIS | 120000 |  |
| 若填写具体使用耗材种类和用量，示例如下： |  |  |  |  |
| 1 | BIS一次性脑电传感器 | 无 | 120000 |  |
| 说明： 1、使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的年检查量或配套耗材的3年使用量。 2、“必须开展或使用的耗材”是指已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目，或配套封闭使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。 |  |  |  |  |