## 2-1.医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 厌氧微生物培养工作站 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49.9
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于微生物的培养、操作和观察等工作，可直接在工作站的厌氧环境中进行操作，无需在工作站当中配置培养箱。用于口腔微生物研究；肠道微生物研究；环境厌氧微生物如土壤微生物、污水处理微生物的研究
2 | 资质认证 | 无
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 设备尺寸
3.1.1 | 主机尺寸 | 高度：≥870mm；宽度：≥790 mm；深度：≥675mm
3.1.2 | 转移匣尺寸 | 高度：≥285mm；宽度：≥145mm；深度：≥250mm
3.2 | 面板材料 | 工作站主体经过标准化流水线一体成型，结构稳定，且具有优越的耐化性,耐热性及耐冲击性、无毒、无味，保温、保湿性好
*3.3 | 面板连接 | 工作站在密封的外壳内设计有一体成型的内胆形成人为风道，保证了内部气体的均一性；整机内胆100%大圆弧角设计，一体成型的无缝隙连接可以避免水蒸气在缝隙凝结及微生物在缝隙处滋生的风险；
3.4 | 气道设计 | 在密封的外壳内设计有下板、后板、半层顶板形成的人为气道，保证内部气体的均一性
*3.5 | 智能转移匣 | 带有标准的、位于工作室外部的转移匣不用镶嵌在前面板上，转移匣内外门互锁；一次可最少转移30个90CM的培养皿，每次吹洗时间不大于30秒。
·3.6 | 数据记录 | 带有数据记录功能，可实时记录温度、湿度、氧气的实际值；配有USB数据传输端口；可记录一年的数据
3.7 | 温湿度自动控制
3.7.1 | 温度控制范围 | 室温+5℃至45℃，调节精度0.1℃，湿度值可以在触屏上进行设定及显示。
3.7.2 | 湿度控制范围 | 室内湿度至70%， 湿度值可以在触屏上进行设定及显示。
·3.8 | 氧气探头 | 内置精准氧气探头，全自动实时监控工作站内部氧气浓度。
3.9 | 灯光设计 | 配有用于照明的灯光，便于操作
3.1 | 操作系统 | 只需要抽真空，无需充氮气就可以快速进入工作站；只带着平时做实验的小手套就可以操作所有的精细工作，而无需隔着厚重的手套做实验
*3.11 | 泄压方式 | 带有油槽和泄压阀的双重泄压系统，保证安全
·3.12 | 报警系统 | 设备配有缺气报警及温度、湿度、气体浓度设定值的阈值报警，保证设备在设定值范围内运行
3.13 | 带有活性炭过滤及钯催化系统 | 用于除去挥发性气体如硫化氢和挥发性不饱和脂肪 酸，去除生长抑制因子及去除工作站内的痕量氧气；
*4 | 配置需求 | 1.主机 1 台 2.节能照明灯 1 个 3.氧气传感器 1个 4.连接气管 1 套 5.袖套 1 副 6.O型环 两套 7.钯催化剂 1 包
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 维修只收零配件成本费用
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。