## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 实时无标记细胞分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可以实现对各种贴壁细胞的检测，主要包括细胞增殖检测、各种化合物对细胞的毒性检测、细胞粘附和伸展检测、受体介导的信号通路检测等。
2 | 技术和性能参数
*2.1 | 检测原理 | 电阻抗法
2.2 | 检测方式 | 实时连续的细胞检测，无需标记物
·2.3 | 运行环境 | 仪器运行在二氧化碳培养箱内，由培养箱提供稳定温度和湿度环境。
2.4 | 电阻检测范围 | ≥（10~5k）Ω
·2.5 | 每孔电极数 | ≥800个/孔
2.6 | 重复性 | ≤0.8%
·2.7 | 检测通量 | ≥检测3 x 16个样本
·2.8 | 检测模块 | 3个独立检测模块，可同时开展3个不同独立实验
·2.9 | 最短检测时间间隔 | ≤4s
2.1 | 测试信号 | 测试频率包含但不限于10, 25, 50 kHz
2.11 | 细胞毒实验 | 实时无标记检测各种来源测试物的细胞毒性作用，包含但不限于：小分子/多肽/蛋白/多糖成分；环境污染物；生物材料；病毒/微生物；辐射等射线引起的细胞毒性作用
2.12 | 细胞共培养（Co-culture）实验 | 通过配套的Insert小室，可以实时无标记考察Insert内细胞的分泌物对检测孔内细胞的影响，包括细胞的增殖能力变化，细胞形态变化等
2.13 | 细胞免疫测定实验 | 基于悬浮细胞在测定板上不产生信号的原理，可以快速非标记测定ADCC/DC-CIK/CTL/CAR-T多种细胞免疫实验
2.14 | 软件 | 具有友好的图形用户界面，易于操作的下拉菜单，直观的布局设计；灵活的实验方案设计，便于快速建立及修改实验方案，可灵活设计多步骤实验
2.15 | 软件分析功能 | 可实时动态获取多种细胞功能分析参数，包含但不限于：IC50,EC50，doubling time, Slope等
2.16 | 检测接续功能 | 因意外断电等因素导致的仪器测定中断，实验恢复后，可继续进行未完成的实验
2.17 | 数据处理 | 可以对任一检验时间点的数据进行分析
2.18 | 数据导出 | 具备导出图表和Excel数据功能
2.19 | 报警及安全指标 | 设备指标异常软件提示、仪器状态指示灯指示
2.2 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 分析软件1套
4.2 | 硬件 | 实时无标记细胞分析仪1台； 电脑工作站1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。