## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 可移动过氧化氢蒸汽消毒机（管道消毒） |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 152
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于生物安全三级实验室、传递舱、隔离器、BIBO和生物安全柜等小空间及表面的消毒灭菌
2 | 资质认证 | ISO9001认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 运行条件 | 电源：220V±10%，50Hz，环境温度：15～30℃，湿度：40～80％
*3.2 | 消毒效力 | 在不超过75m3的空间内，具备汽化过氧化氢（非雾化）灭菌技术，灭菌期间饱和过氧化氢气体在被灭菌空间或腔室内应分布均匀，对嗜热脂肪芽孢杆菌不小于6-log的消毒效果，需提供现场至少1个传递窗和至少1套BIBO等的不小于6-log的现场消毒效果验证，并配合CNAS认证提供技术支持和服务
·3.3 | 灭菌/通风双循环 | 设备的汽化灭菌和通风降解过程为两个分开的循环回路，确保灭菌过程中过氧化氢蒸汽不会通过催化剂及干燥器而产生损耗，过氧化氢消耗量低、分解需时短
*3.4 | 应用连接方式 | 具备供回气管路与消毒空间密闭连接
·3.5 | 可灭菌容量 | ≥75m³
·3.6 | 过氧化氢液体注射率 | ≤6g／min
·3.7 | 蒸汽气流速度 | ≤40 m³/h
·3.8 | 灭菌空间湿度处理 | 设备无需对所处理的空间进行除湿预处理，房间温湿度满足运行温湿度范围要求即可使用
3.9 | 数据接口 | 具备数据RS485接口，和以太网连接口，支持TCP/IP网络接口协议
*3.10 | 正负压模式 | 可选择正负压模式操作，维持压力范围-100Pa～100Pa
*3.11 | 检漏功能 | 具备压力测试检漏功能，测试时间1～99分钟，压力衰减1～200Pa
3.12 | 内置HEPA过滤器 | 有效性≥99.99%，数量≥3个
3.13 | 过氧化氢液体浓度 | 分析纯浓度为30%～35%W/W
3.14 | 过氧化氢储液罐 | ≥1L，至少满足一次最大灭菌空间的用量，中间无需停机
*3.15 | 安全性 | 灭菌完成后，设备内置催化过滤器可自动分解剩余的过氧化氢，直到过氧化氢浓度＜1PPM
·3.16 | 打印记录系统 | 具备
3.17 | 报警及安全指标 | 当系统检测到温度、湿度、压力超出设定范围时声光报警
·3.18 | 物料兼容性 | 对室内物品包括电脑、电气控制等电子设备兼容性良好，需提供该产品第三方物料兼容性报告
·3.19 | 使用效果验证 | 能提供BSL-3和ABSL-3用户CNAS证书至少5份和同类产品CNAS检测报告至少2份，确保P3实验室通过消毒效果验证和认证要求
*4 | 配置需求（单台/套） | 主机1台、保温供气软管、回气软管各2米、原厂过氧化氢消毒液100L，随机配套不少于60片的枯草杆菌芽孢菌片或嗜热脂肪芽孢菌片
*5 | 安装要求 | 中标供应商提供完整的用电需求、接管尺寸、预留尺寸要求的对接管道和关闭阀门；需提供现场至少1个传递窗和至少1套BIBO等的不小于6-log的现场消毒效果验证，并配合CNAS认证提供技术支持和服务
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后4个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 ☑开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。