## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 防辐射铅衣（含配套设施） |  | 总数量（台/套） | 3 | 预算总金额（万元） | 21
项目编号 | 2022-JQ06-W3706 | 数量 | 3套 | 预算单价 | 7（万元）
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 介入手术在X射线下操作时，用于防护医生被射线损伤
2 | 资质认证
*2.1 | 资质认证一 | 具备CFDA颁发的“国械备”一类医疗备案信息
·2.2 | 资质认证二 | 具备FDA和CE认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 防辐射防护材料 | 含铅复合材料，在管电压（50-100）kv内的防护效果≥95%
3.2 | 防护衣
3.2.1 | 防护衣类型 | 分体式
3.2.2 | 正面铅当量 | ≥0.5mmPb
3.2.3 | 背面铅当量 | ≥0.25mmPb
·3.2.4 | 防护衣单位面积重量标示 | 防护衣标签明确标示单位面积重量 |  |  |  | 实际临床意义：重量均匀防护性能均匀稳定，术者穿戴舒适感更高；同等重量防护性更高、同等防护性重量更轻为佳
·3.2.5 | 外表织物 | 医用织物，具备抑制和抵消防护衣表面上微生物生长功能，易清洁
3.2.6 | 生产信息标示 | 每套防护衣均需具备生产信息标示，可实现信息追溯
3.3 | 防辐射围领
3.3.1 | 铅当量 | ≥0.5mmPb
3.3.2 | 领围尺寸大小可调 | 支持
3.4 | 腰带类型 | 松紧腰带
3.5 | 防护眼镜
3.5.1 | 正面铅当量 | ≥0.75mmPb
3.5.2 | 侧面铅当量 | ≥0.5mmPb
3.6 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求（每套） | 至少包含X射线防护衣（含半截袖）、铅围领、防护衣衣架、腰带、防护眼镜等各一套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | R 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。