## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 肺功能测试系统（通气+弥散） |  | 总数量（台/套） | 1套 | 预算总金额（万元） | 49.5万
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于临床肺通气、肺内气体分布、换气功能检查、气道阻力测定、气道可逆性及气道反应性测定、重症患者呼吸-营养代谢情况测定
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 弥散功能测定 | 支持一口气法和内呼吸法弥散测定
3.2 | 通气功能、慢肺活量功能 | 具备
3.3 | 流速容量环测试 | 至少包含呼吸峰流量, 25%用力呼气流量， 50%用力呼气流量， 75%用力呼气流量， 中段流量, 吸气峰流量PIF
·3.4 | 定量雾化给药功能 | 具备
·3.5 | 静息能量代谢测定 | 包含分钟摄氧量、分钟通气量、分钟二氧化碳排出量、 呼吸熵、静息能量消耗、碳水化合物消耗、脂类消耗、蛋白质消耗等
·3.6 | 肺内气体分布 | 需包含肺泡死腔Vm2550, 解剖死腔，生理死腔
3.7 | 信息化功能 | 具备检查信息自动录入、报告自动评估、数据自动上传、保存汇总，工作量统计功能
·3.8 | 潮气呼吸分析 | 包含公斤潮气量、达峰时间比、达峰容积比、呼吸节律、吸气时间等
·3.9 | 阻力测试 | 包含气道阻力、气道传导率测试
3.1 | 流量测试范围 | 0～± 15.00L/s，误差±1.5%或±0.04 L/s
3.11 | 气体分析器 | 具备，支持老人和儿童的弥散残气测试
·3.11.1 | 氧浓度测试范围 | 10～21%，浓度偏差：±0.1%
·3.11.2 | 甲烷浓度测试范围 | 0～0.33%，浓度偏差：±0.01%
·3.11.3 | 一氧化碳浓度测试范围 | 0～0.33%，浓度偏差：±0.01%
·3.11.4 | 二氧化碳浓度测试范围 | 0～7%，浓度偏差：±0.1%
3.12 | 容积测量范围 | （-21-21） L，误差：±1.5%。测量精度：±1% 容积分辨率：0.8 ml
3.13 | 口压测量范围 | 0～±15.00 kPa，压力误差：±2%或0.20kpa
·3.14 | 呼吸肌力P0.1测定功能 | 具备
3.15 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.16 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 包含肺功能测试系统（通气+弥散）主机、电脑工作站(≥i5CPU.≥8G内存，≥240G硬盘）、配套软件、彩色打印机、移动台车、定标桶，扫码枪或扫码器、身高体重秤等各1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。