## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 经皮监测仪 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 80
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 通过无创方法连续监测病人的经皮氧分压（tcpO2）、经皮二氧化碳分压（tcpCO2），适用于新生儿、小儿、成人
2 | 资质认证
*2.1 | CFDA认证 | 具备
·2.2 | FDA和CE认证 | 具备
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 监测参数 | 具有经皮氧分压（tcpO2），经皮二氧化碳分压（tcpCO2）
·3.2 | 经皮二氧化碳分压监测范围（tcpCO2） | （10-200）mmHg
·3.3 | 经皮氧分压监测范围（tcpO2） | （50-800）mmHg
3.4 | 电极加热功率范围 | （0-1000）mW
3.5 | 数据显示更新间隔 | ≤2s
·3.6 | 工作原理 | 电极法：使用铂金阴极电极进行反应监测。与金标准动脉血气监测方法相同
·3.7 | 屏幕显示 | 内置≥6.5英寸触摸显示屏，中文操作界面
·3.8 | 接口和打印 | 主机具备USB和RS-232接口，设备可直接连接打印机打印A4纸报告
·3.9 | 内置视频演示 | 具备
·3.10 | 主机重量 | 重量≤5kg，能方便在病床间移动
·3.11 | 患者标记 | 可在屏幕直接输入病人住院ID
3.12 | 具备数据存储功能 | 设备可存储监测数据，可在设备上直接回顾病人数据
3.13 | 血气检测对比记录功能 | 可将同时间抽取的血气检测值并在设备屏幕录入，并同屏对比显示
·3.14 | 特殊事件标记功能 | 可自定义特殊事件，并作标记，准确捕捉刺激下的反应
·3.15 | 电极/传感器使用寿命 | ≥2年
·3.16 | 气瓶 | 定标气瓶内置，设备可显示定标气体余量
3.17 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
·3.18 | 设备使用年限 | 设备使用寿命≥15年
·3.19 | 配套耗材一致性 | 电极/传感器及耗材与设备同一品牌
*4 | 配置需求 | 设备主机，模块，电极，电源，电池和相关耗材一套
*5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求可是根据功能需求和使用情况自行确定后标注）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表（非试剂类）
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）需求表
设备名称 | 经皮监测仪 |  | 数量： | 2台/套
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 预估3年使用量 | 备注
一、必须开展的检测治疗所使用的耗材
1 | 固定环 | 无 | 800
2 | 电极膜 | 无 | 60
3 | 气瓶 | 无 | 60
说明： 1、“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（投标供应商必须响应）。