## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 膝关节翻修器械包 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于关节手术需要
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证，同时具备FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 骨水泥骨刀
3.1.1 | 用途 | 帮助拆除UKA/TKA组件
3.1.2 | 材质 | 不锈钢材质，具有大型手柄和醒目的刃口
3.1.3 | 规格型号 | 骨刀宽度：6-8 mm 总长：18-24cm
3.1.4 | 数量(单位) | 4把
3.2 | 膝关节翻修套装
*3.2.1 | 操作方式 | 适用于全膝关节的多种刀具
*3.2.2 | 材质 | 不锈钢材质
*3.2.3 | 骨刀 | 宽度：8 mm2把、11mm2把、20mm2把 总长：18-20cm
·3.2.4 | 骨凿 | 8x12mm偏头刮刀2把，6mmV型凿刀2把，8mm刨刀2把，刀片长度：6 cm，总长18.7 cm
*3.3 | 翻修用膝关节间隙平衡张力器套装
3.3.1 | 用途 | 用于帮助在全膝关节手术期间拉紧内侧和外侧韧带，并有助于防止撞击
3.3.2 | 材质 | 不锈钢材质
3.3.3 | 规格型号 | 包含：左右各1把，总长（18-24cm），2.5cm圆板
·3.4 | 膝关节股骨假体取出器
3.4.1 | 材质 | 不锈钢材质
3.4.2 | 操作方式 | 器用于夹在股骨假体组件上进行拔除
3.4.3 | 规格型号 | 夹具1个、滑锤1个，夹具滑锤配套使用
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。